ПРОТОКОЛ №

поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № 17251
с блоком детектирования нейтронного излучения БДКН – 01 № 17251,
принадлежащего . .

Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при
Т=___ °С,
Р=___ мм.рт.ст.,
отн. влажн.__%,
согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004.

Образцовые средства:
-	установка(6)УПН – АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1164/15 от 20.11.2015 ВНИИМ

Диапазон измерения прибора:
-	МД нейтронного излучения от 1·10-4 до 10 мЗв/ч
-	Плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 104 с-1·см-2

Проведение поверки:

1. Внешний осмотр ________________________________________________________
2. Опробование и проверка работоспособности:

1. Определение метрологических характеристик
  1. Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения с БДКН-01 № 17251

###### Таблица 3.1
Плотность потока в поверяемой точке / φ0i, с-1·см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,600 / φoi=5,9 / 1,0-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,600 / φoi=57,0 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,863 / φoi=235 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,957 / φoi=1019 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / φi, с-1·см-2, ±δст, %
Среднее значение показаний / φoi, с-1·см-2	2,1	11,00	88,8	253,0	1030,0
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / φпрi, с-1·см-2		5,3	53,3	218,3	985,7
Основная относительная погрешность измерения / θпрi, %		-9,5	-6,5	-7,1	-3,3
Доверительная граница основной относительной погрешности / Δi, %		11,8	9,0	9,5	6,6
Пределы основной относительной погрешности Δ, / %, не более	± 20

Выводы:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Квитанция-счёт__________________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности)_________________________________________
Клеймо – наклейка_______________________________________________________________
Дата________________________________
Поверитель__________________________