ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 422.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 100 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 90,8 кБк зав. №516

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 422.003
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
170	166	5250	5250	90,8	55,99	4,8	± 12,1
166		5256
169		5248
168		5246
167		5250

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 422.004
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
156	157	5050	5080	90,8	54,22	6,58	± 12,1
158		5100
156		5085
157		5071
158		5094

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 422.010
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
160	162	5142	5150	90,8	54,93	5,86	± 12,1
158		5150
164		5180
165		5157
163		5121

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 422.011
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
157	154	5178	5170	90,8	55,24	5,55	± 12,1
158		5160
152		5180
151		5157
152		5175

##### 3. Выводы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Свидетельство №___________________от____________________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.