ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 107.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;

##### 1. Средства поверки

а)	Эталонные средства измерений:
установка УПН-АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ; диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения от 1·10-4 до 10 мЗв/ч; диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 104 с-1·см-2.
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования

а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения прибора с БДКН-04
Блок детектирования БДКН-04 зав № 107.032
Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения мощности дозы в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		0,39				±20%
1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	10,4	8,7	4,4	7,4
20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	87,9	76,1	-4,8	7,7
2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	332	317,7	-4,0	7,1
2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1390	1377,5	-3,9	7

Блок детектирования БДКН-04 зав № 107.033
Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения мощности дозы в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		0,56				±20%
1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	9,76	8,0	-4	7,1
20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	85,7	74,2	-7,2	9,7
2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	334	319,6	-3,4	6,7
2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1390	1377,5	-3,9	7

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.