ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 489.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
- температура	_______С;
- относительная влажность	_______ %;
- атмосферное давление	_______ кПа;
- внешний фон гамма-излучения	_______ мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
- тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г., погрешность  4 % .
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–204
Блок детектирования зав № 489.002
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Расстояние до источ-ника, / , с	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
0,07 мкЗв/ч	263	200,7	0,07 мкЗв/ч	0,00	5,50	±15%
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	0,68 мкЗв/ч	-2,86	6,33
7,0 мкЗв/ч	0НА	76	6,80 мкЗв/ч	-2,86	6,33
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	70,00 мЗв/ч	0,00	5,50
7,0 мЗв/ч	К/С Г3	82	0,66 мЗв/ч	-5,71	8,35
7 мЗв/ч	043	357	7,20 мЗв/ч	2,86	6,33
70 мЗв/ч	043	114	70,00 Зв/ч	0,00	5,50
0,7 Зв/ч	163	235	0,71 Зв/ч	1,43	5,72
7,0 Зв/ч	163	76	6,80 Зв/ч	-2,86	6,33

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.