ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 21,0 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 70,8 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 94 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84,95 кБк зав. №516;
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–02

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 498.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	94	0,068	0,071	0,071	0,070	0,00	5,50	±15
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	94	0,71	0,73	0,72	0,72	2,86	6,41
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6,8	6,8	7,4	7	0,00	5,50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	71,5	65,5	73,1	70	0,00	5,50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,72	0,65	0,70	0,69	-1,43	5,61
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,5	6,9	7,2	7,2	2,86	5,50
70 мЗв/ч	043	114	---	72,2	72,8	65,0	70	0,00	4,40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,69	0,71	0,65	0,68	-2,86	5,50
7 Зв/ч	163	76	---	7,6	7,3	7,3	7,4	5,71	7,93

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 498.003
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	94	0,070	0,072	0,069	0,070	0,00	5,50	±15
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	94	0,71	0,67	0,73	0,7	0,00	5,50
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6,9	7,4	6,6	7	0,00	5,50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	65,4	70,6	71,0	69	-1,43	5,61
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,70	0,70	0,61	0,67	-4,29	7,04
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,1	6,8	7,8	7,2	2,86	5,50
70 мЗв/ч	043	114	---	67,1	68,7	74,2	70	0,00	4,40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,75	0,71	0,80	0,75	7,14	8,87
7 Зв/ч	163	76	---	7,7	7,7	6,5	7,3	4,29	6,22

Выводы:
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата