ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 500.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 21,5 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 65,4 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 92 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";

б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–204

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 500.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	92	0,070	0,068	0,072	0,070	0,00	5,50	±20
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	92	0,66	0,73	0,71	0,70	0,00	5,50
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6,7	7,0	7,3	7,0	0,00	5,50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	75,9	75,9	61,3	71,0	1,43	5,61
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,65	0,72	0,66	0,68	-2,86	6,41
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,2	6,6	7,2	7,0	0,00	4,40
70 мЗв/ч	043	114	---	69,4	65,6	72,0	69,0	-1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,70	0,70	0,65	0,68	-2,86	5,50
7 Зв/ч	163	76	---	7,6	7,7	6,9	7,4	5,71	7,93

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 500.003
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	92	0,067	0,070	0,073	0,070	0,00	5,50	±20
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	92	0,69	0,70	0,69	0,69	-1,43	5,61
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6,7	6,5	7,0	6,7	-4,29	7,04
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	73,8	74,5	61,7	70,0	0,00	5,50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,70	0,69	0,58	0,66	-5,71	8,59
7,0 мЗв/ч	043	357	---	6,9	7,4	7,2	7,2	2,86	5,50
70 мЗв/ч	043	114	---	67,5	71,9	70,6	70,0	0,00	4,40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,63	0,63	0,75	0,67	-4,29	6,22
7 Зв/ч	163	76	---	7,7	7,0	7,6	7,4	5,71	7,93

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 204 зав № 500.004
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	92	0,072	0,073	0,064	0,070	0,00	5,50	±20
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	92	0,72	0,67	0,67	0,69	-1,43	5,61
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,2	6,5	6,6	6,8	-2,86	6,41
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	71,0	70,1	68,9	70,0	0,00	5,50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,69	0,69	0,63	0,67	-4,29	7,04
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,5	7,0	7,0	7,2	2,86	5,50
70 мЗв/ч	043	114	---	66,0	71,1	72,9	70,0	0,00	4,40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,71	0,70	0,71	0,71	1,43	4,54
7 Зв/ч	163	76	---	6,6	7,5	7,2	7,1	1,43	4,54

Выводы:
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата