БОИ

ПРОТОКОЛ №
поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № 12647 .
принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ С,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%,св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %,св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
- установка(6)УПН – АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ
- образцовые бета-источники из радионуклида стронций-90 + иттрий-90 типа 4С0, 5С0, 6С0 с погрешностью аттестации 6% , св. №МН0100818-4818 до 18.04.20, РУП «БелГим»
- образцовые альфа-источники из радионуклида плутоний-239 типа 4П9, 5П9, 6П9 с погрешностью аттестации 6%,св.№МН0105687-4818 до 15.08.20, РУП«БелГим»

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,03*10-6 до 10 мЗв/ч
-- плотности потока α – частиц – от 0,1 до 105 мин-1см-2
-- плотности потока β – частиц – от 1 до 5*105 мин-1см-2

Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения
мощности дозы с УД БОИ-1:

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
20,0 мкЗв/ч	20,1		 20
70,0 мкЗв/ч	71
0,7 мЗв/ч	0,7
7,0 мЗв/ч	7,2
70,0 мЗв/ч	70

БОИ 2

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПА-01 зав. № 12647 .

Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
78,3	73,7		20
743	728
6300	6270
62100	58000
186000	164000

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПБ-01 зав. № 12647.

Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
97	103		20
231	239
5650	5960
51500	55150
150800 / 000	160950
374100	394500

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 12647 .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	0,072		 20
0,7 мкЗв/ч	0,7
7,0 мкЗв/ч	7,0
70 мкЗв/ч	70
240 мкЗв/ч	240

Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) __________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________________