БОИ

ПРОТОКОЛ №
поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № 17634 .
принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ С,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%,св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %,св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
- установка(6)УПН – АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ
- образцовые бета-источники из радионуклида стронций-90 + иттрий-90 типа 4С0, 5С0, 6С0 с погрешностью аттестации 6% , св. №МН0100818-4818 до 18.04.20, РУП «БелГим»
- образцовые альфа-источники из радионуклида плутоний-239 типа 4П9, 5П9, 6П9 с погрешностью аттестации 6%,св.№МН0105687-4818 до 15.08.20, РУП«БелГим»

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,03*10-6 до 10 мЗв/ч
-- плотности потока α – частиц – от 0,1 до 105 мин-1см-2
-- плотности потока β – частиц – от 1 до 105 мин-1см-2
– МД нейтронного излучения от 1·10-4 до 10 мЗв/ч
– плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 104 с-1·см-2

Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения
мощности дозы с УД БОИ-2:

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
20,0 мкЗв/ч	21		 20
70,0 мкЗв/ч	68
0,7 мЗв/ч	0,71
7,0 мЗв/ч	7
70,0 мЗв/ч

БОИ 2

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПА-01 зав. № 17634 .

Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
78,3	75,4		20
743	748
6200	6330
62100	61000
186000	195000

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДПБ-01 зав. № 17634.

Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измеренное значение плотности потока в контрольной точке, i	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
97	101		20
231	231
5650	5840
51500	51420
150800 / 000	149200
374100	387750

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № 17634 .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке	Основная относительная погрешность, %
		при поверке	по ТУ, не более
0,07 мкЗв/ч	0,07		 15
0,7 мкЗв/ч	0,7
7,0 мкЗв/ч	7
70 мкЗв/ч	70
240 мкЗв/ч	240

Определение допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения с БДКН-03 № 17634
Плотность потока в поверяемой точке / H*oi(10), мкЗв/ч	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=8,3 / 1-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=80 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / H*oi(10)=331 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / H*oi(10)=1434 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, / ±δст, %
Среднее значение показаний / H*i(10) мкЗв/ч	0,43	9,77	86,7	337,0	1390,0
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч		8,1	75,1	322,5	1377,5
Основная относительная погрешность измерения / θпрi, %		-2,5	-6,1	-2,6	-3,9
Доверительная граница основной относительной погрешности / Δi, %		6,2	8,7	6,2	7,0
Пределы основной относительной погрешности, / %, не более		±20

   Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) __________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________________