ПРОТОКОЛ №
поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № $serial .
принадлежащего . .
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = ____ °С, атмосферном давлении Р = _____ мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = ____ %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = _____ мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004
__$bground нЗв/ч_
Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%,св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %,св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- установка(6)УПН – АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ

- образцовые альфа-источники из радионуклида плутоний-239 типа 4П9, 5П9, 6П9 с погрешностью аттестации 6%,св.№МН0105687-4818 до 15.08.20, РУП«БелГим»

- образцовые бета-источники из радионуклида стронций-90 + иттрий-90 типа 4С0, 5С0, 6С0 с погрешностью аттестации 6% , св. №МН0100818-4818 до 18.04.20, РУП «БелГим»

Диапазон измерения прибора:
- МД рентгеновского и γ - излучения – от $g_min мкЗв/ч до $g_maxЗв/ч

- плотности потока α – частиц – от $a_min до $a_max мин-1см-2

- плотности потока β – частиц – от $b_min до $b_max мин-1см-2

- МД нейтронного излучения от $mdn_min до $mdn_max мЗв/ч

- плотности потока нейтронного излучения от $ppn_min до $ppn_max с-1·см-2

Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,7 мкЗв/ч	$0-00	$0-10	$0-20	±15
7 мкЗв/ч	$0-01	$0-11	$0-21
70 мкЗв/ч	$0-02	$0-12	$0-22
0.7 мЗв/ч	$0-03	$0-13	$0-23
7,0 мЗв/ч	$0-04	$0-14	$0-24
70 мЗв/ч	$0-05	$0-15	$0-25
0,7 Зв/ч	$0-06	$0-16	$0-26
7,0 Зв/ч	$0-07	$0-17	$0-27

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-03 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Мощность амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,07 мкЗв/ч	$1-00	$1-10	$1-20	±20
0,7 мкЗв/ч	$1-01	$1-11	$1-21
7 мкЗв/ч	$1-02	$1-12	$1-22
70 мкЗв/ч	$1-03	$1-13	$1-23
240 мкЗв/ч	$1-04	$1-14	$1-24

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-04 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,7 мкЗв/ч	$2-00	$2-10	$2-20	±15
7 мкЗв/ч	$2-01	$2-11	$2-21
70 мкЗв/ч	$2-02	$2-12	$2-22
0.7 мЗв/ч	$2-03	$2-13	$2-23
7,0 мЗв/ч	$2-04	$2-14	$2-24
70 мЗв/ч	$2-05	$2-15	$2-25
0,7 Зв/ч	$2-06	$2-16	$2-26
7,0 Зв/ч	$2-07	$2-17	$2-27

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-05 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,07 мкЗв/ч	$3-00	$3-10	$3-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$3-01	$3-11	$3-21
7 мкЗв/ч	$3-02	$3-12	$3-22
70 мкЗв/ч	$3-03	$3-13	$3-23

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-11 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,07 мкЗв/ч	$4-00	$4-10	$4-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$4-01	$4-11	$4-21
7 мкЗв/ч	$4-02	$4-12	$4-22
70 мкЗв/ч	$4-03	$4-13	$4-23

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-17 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
7,0 мЗв/ч	$5-00	$5-10	$5-20	±20
70 мЗв/ч	$5-01	$5-11	$5-21
0,7 Зв/ч	$5-02	$5-12	$5-22
7 Зв/ч	$5-03	$5-13	$5-23
40 Зв/ч	$5-04	$5-14	$5-24

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-24 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,7 мкЗв/ч	$6-00	$6-10	$6-20	±15
7 мкЗв/ч	$6-01	$6-11	$6-21
70 мкЗв/ч	$6-02	$6-12	$6-22
0.7 мЗв/ч	$6-03	$6-13	$6-23
7,0 мЗв/ч	$6-04	$6-14	$6-24
70 мЗв/ч	$6-05	$6-15	$6-25
0,7 Зв/ч	$6-06	$6-16	$6-26

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-30 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,03 мкГр/ч	$7-00	$7-10	$7-20	±15
7 мкГр/ч	$7-01	$7-11	$7-21
70 мкГр/ч	$7-02	$7-12	$7-22
0.7 мГр/ч	$7-03	$7-13	$7-23
7,0 мГр/ч	$7-04	$7-14	$7-24
70 мГр/ч	$7-05	$7-15	$7-25
0,7 Гр/ч	$7-06	$7-16	$7-26

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-32 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,07 мкЗв/ч	$8-00	$8-10	$8-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$8-01	$8-11	$8-21
7 мкЗв/ч	$8-02	$8-12	$8-22
70 мкЗв/ч	$8-03	$8-13	$8-23
0.7 мЗв/ч	$8-04	$8-14	$8-24
7,0 мЗв/ч	$8-05	$8-15	$8-25
70 мЗв/ч	$8-06	$8-16	$8-26
0,35 Зв/ч	$8-07	$8-17	$8-27
0,5Зв/ч	$8-08	$8-18	$8-28

Проверка основной относительной погрешности измерения плотности / потока нейтронного излучения с БДКН-01 № $serial
Плотность потока в поверяемой точке 0i , с-1см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=5,9 / 1,0-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=57,0 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,863 / 0i=235 / 2102 - 103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,957 / 0i=1019 / 2103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке / 0i, с-1см-2 ,ст, %
Среднее значение показаний, i, с-1см-2	$9-00	$9-01	$9-02	$9-03	$9-04
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / npi, с-1см-2		$9-21	$9-22	$9-23	$9-24
Основная относительная погрешность измерения, Δi%		$9-31	$9-32	$9-33	$9-34
Доверительная граница основной относительной погрешности Δi, %		$9-41	$9-42	$9-43	$9-44
Пределосновной относительной погрешности ,%		±20

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения с БДКН-03 № $serial
Мощность дозы в поверяемой точке / H*oi(10), мкЗв/ч	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=8,3 / 1-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=80 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / H*oi(10)=331 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / H*oi(10)=1434 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, ±δст, %
Среднее значение показаний, H*i(10) мкЗв/ч	$10-00	$10-01	$10-02	$10-03	$10-04
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч		$10-21	$10-22	$10-23	$10-24
Основная относительная погрешность измерения, / θпрi, %		$10-31	$10-32	$10-33	$10-34
Доверительная граница основной относительной погрешности, Δi, %		$10-41	$10-42	$10-43	$10-44
Пределосновной относительной погрешности , %		±20

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПА-01 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
78,3	$11-00	$11-10	$11-20	±20
743	$11-01	$11-11	$11-21
6300	$11-02	$11-12	$11-22
62100	$11-03	$11-13	$11-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПА-02 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
74,4	$12-00	$12-10	$12-20	±20
630	$12-01	$12-11	$12-21
5140	$12-02	$12-12	$12-22
35600	$12-03	$12-13	$12-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПБ-01 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
102	$13-00	$13-10	$13-20	±20
236	$13-01	$13-11	$13-21
6080	$13-02	$13-12	$13-22
53500	$13-03	$13-13	$13-23
154300	$13-04	$13-14	$13-24
383600	$13-05	$13-15	$13-25

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПБ-02 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
14,2	$14-00	$14-10	$14-20	±20
74,4	$14-01	$14-11	$14-21
514	$14-02	$14-12	$14-22
6290	$14-03	$14-13	$14-23
56800	$14-04	$14-14	$14-24

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с с УД БОИ-1 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
20 мкЗв/ч	$15-00	$15-10	$15-20	±20
70 мкЗв/ч	$15-01	$15-11	$15-21
0,7 мЗв/ч	$15-02	$15-12	$15-22
7 мЗв/ч	$15-03	$15-13	$15-23
70 мЗв/ч	$15-04	$15-14	$15-24

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с с УД БОИ-2 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке, / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы, , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
20 мкЗв/ч	$16-00	$16-10	$16-20	±20
70 мкЗв/ч	$16-01	$16-11	$16-21
0,7 мЗв/ч	$16-02	$16-12	$16-22
7 мЗв/ч	$16-03	$16-13	$16-23
70 мЗв/ч	$16-04	$16-14	$16-24

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с с УД БОИ-4 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы, , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
70 мкЗв/ч	$17-00	$17-10	$17-20	±20
0.7 мЗв/ч	$17-01	$17-11	$17-21
7,0 мЗв/ч	$17-02	$17-12	$17-22
70 мЗв/ч	$17-03	$17-13	$17-23

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКР-01 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Мощность амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы, , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,07 мкЗв/ч	$18-00	$18-10	$18-20	±20
0,7 мкЗв/ч	$18-01	$18-11	$18-21
7 мкЗв/ч	$18-02	$18-12	$18-22
70 мкЗв/ч	$18-03	$18-13	$18-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа излучения БДПС-02 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
53,8	$19-00	$19-10	$19-20	±20
727	$19-01	$19-11	$19-21
6300	$19-02	$19-12	$19-22
62100	$19-03	$19-13	$19-23
186000	$19-04	$19-14	$19-24

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока бета излучения БДПС-02 зав. № $serial
Плотность потока в контрольной точке 0i, / мин-1·см-2	Измерение плотности потока в контрольной точке, i	Относительная погрешность измерения / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
97	$20-00	$20-10	$20-20	±20
232	$20-01	$20-11	$20-21
5700	$20-02	$20-12	$20-22
52000	$20-03	$20-13	$20-23
377100	$20-04	$20-14	$20-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДПС-02 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч	Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверительная граница погреш-ности измерения / , %	Пределосновной относительной погрешности , / %
0,7 мкЗв/ч	$21-00	$21-10	$21-20	±20
7 мкЗв/ч	$21-01	$21-11	$21-21
70 мкЗв/ч	$21-02	$21-12	$21-22
0.7 мЗв/ч	$21-03	$21-13	$21-23
7,0 мЗв/ч	$21-04	$21-14	$21-24
20 мЗв/ч	$21-05	$21-15	$21-25

Выводы:

Квитанция-счёт
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-32 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Расстояние до источ-ника, / , с	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения / , %	Предел основной относитель-ной погрешности , / %
			Показания прибора в поверяемой точке
			Фон	1	2	3	Н
0,07 мкЗв/ч	$8-30	$8-40					$8-00	$8-10	$8-20	±20
0,7 мкЗв/ч	$8-31	$8-41					$8-01	$8-11	$8-21
7 мкЗв/ч	$8-32	$8-42	--				$8-02	$8-12	$8-22
70 мкЗв/ч	$8-33	$8-43	--				$8-03	$8-13	$8-23
0.7 мЗв/ч	$8-34	$8-44	--				$8-04	$8-14	$8-24
7,0 мЗв/ч	$8-35	$8-45	--				$8-05	$8-15	$8-25
70 мЗв/ч	$8-36	$8-46	--				$8-06	$8-16	$8-26
	$8-37	$8-47	--				$8-07	$8-17	$8-27
	$8-38	$8-48	--				$8-08	$8-18	$8-28

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-32 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Расстояние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверительная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$8-30	$8-40					$8-00	$8-10	$8-20
0,7 мкЗв/ч	$8-31	$8-41					$8-01	$8-11	$8-21
7 мкЗв/ч	$8-32	$8-42					$8-02	$8-12	$8-22
70 мкЗв/ч	$8-33	$8-43					$8-03	$8-13	$8-23
0.7 мЗв/ч	$8-34	$8-44					$8-04	$8-14	$8-24
7,0 мЗв/ч	$8-35	$8-45					$8-05	$8-15	$8-25
70 мЗв/ч	$8-36	$8-46					$8-06	$8-16	$8-26
0,07 мкЗв/ч	$8-37	$8-47					$8-07	$8-17	$8-27
0,7 мкЗв/ч	$8-38	$8-48					$8-08	$8-18	$8-28

Влаж 70 ± 5
Темп 21 ± 2
Давл нет
 95 ± 5