ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 461.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 100 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Образцовый источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 83,94 кБк
зав. №517

##### 2. Поверка мониторов радиационных пешеходных МРП-АТ920В
а)	Внешний осмотр и опробование:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на МРП-АТ920В и
контрольном источнике	_______________________________________________________
контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Определение чувствительности прибора с МРП-АТ920В
Монитор радиационный пешеходный МРП-АТ920В зав № 461.001
в составе с блоком детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 461.002
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=110,1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
332	321	8800	8829,2	83,94	101,36	8,74	± 22
319		8767
290		8987
348		8783
316		8809

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
##### Свидетельство №___________________от____________________
(заключение о непригодности)
Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.