ПРОТОКОЛ №

поверки БДКГ-23/1 зав. № ____. принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ ºС,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
 -- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками
2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
-- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками
1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018 г.. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-23/1 зав. № .

Мощность дозы в контрольной точке	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Основная относительная погрешность, %
						по ТУ, не более
	180	181	182	183	184 / 41
0,7 мкЗв/ч	0,69	0,69	0,7	0,68	0,7	±20
7 мкЗв/ч	6,8	7,1	7,1	6,9	6,8
70 мкЗв/ч	70	70	71	70	71
0.7 мЗв/ч	0,7	0,71	0,71	0,69	0,7
7,0 мЗв/ч	7	7	7,8	7,1	6,8
70 мЗв/ч	70	70	67	71	70
0,7 Зв/ч	0,7	0,7	0,71	0,7	0,7
7 Зв/ч	7	7	7	6,7	7,2

Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _________________________________
Клеймо – наклейка _____________________________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________