ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 355.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;

##### 1. Средства поверки

а)	Эталонные средства измерений:
установка УПН-АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1164/15 от 20.11.2015 ВНИИМ; диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения от 1·10-4 до 10 мЗв/ч; диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 104 с-1·см-2.
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования

а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения прибора с БДКН-02
Блок детектирования БДКН-02 зав № 355.004
Плотность потока в / i-й конт-рольной точке, / φ0i, с-1·см-2	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, φi, с-1·см-2	Результат измерения плотности потока в контрольной точке, φпрi = φэфi ·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		2,13				±20%
1,0-10 (5,9)	ИБН-8-3	2	0,600	11,4	5,56	-5,7	8,4
20-100 (57)	ИБН-8-6	2	0,600	87,2	52,32	-8,2	10,6
2·102-103 (235)	ИБН-8-6	1	0,863	255	220	-6,3	8,9
2·103-104 (1019)	ИБН-8-6	0,5	0,957	1025	981	-3,7	6,9

Блок детектирования БДКН-02 зав № 355.005
Плотность потока в / i-й конт-рольной точке, / φ0i, с-1·см-2	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, φi, с-1·см-2	Результат измерения плотности потока в контрольной точке, φпрi = φэфi ·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		1,96				±20%
1,0-10 (5,9)	ИБН-8-3	2	0,600	11,1	5,48	-7,1	9,5
20-100 (57)	ИБН-8-6	2	0,600	86,6	51,96	-8,8	11,1
2·102-103 (235)	ИБН-8-6	1	0,863	256	221	-5,9	8,6
2·103-104 (1019)	ИБН-8-6	0,5	0,957	1044	999	-1,9	5,9

Блок детектирования БДКН-02 зав № 355.006
Плотность потока в / i-й конт-рольной точке, / φ0i, с-1·см-2	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, φi, с-1·см-2	Результат измерения плотности потока в контрольной точке, φпрi = φэфi ·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		2,08				±20%
1,0-10 (5,9)	ИБН-8-3	2	0,600	11,1	5,4	-8	10,6
20-100 (57)	ИБН-8-6	2	0,600	87,9	52,7	-7,5	9,9
2·102-103 (235)	ИБН-8-6	1	0,863	255	220	-6	8,9
2·103-104 (1019)	ИБН-8-6	0,5	0,957	1045	1000	-2	5,9

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.