ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 355.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;

##### 1. Средства поверки

а)	Эталонные средства измерений:
установка УПН-АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1164/15 от 20.11.2015 ВНИИМ; диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения от 1·10-4 до 10 мЗв/ч; диапазон измерения плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 104 с-1·см-2.
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования

а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения прибора с БДКН-04

Блок детектирования БДКН-04 зав № 355.005
Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения мощности дозы в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		0,58				±20%
1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	9,3	7,55	-9,0	11,3
20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	83,5	72,3	-9,6	11,9
2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	323	309	-6,6	9,1
2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1346	1334	6,9	9,4

Блок детектирования БДКН-04 зав № 355.005
Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения мощности дозы в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		0,58				±20%
1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	9,3	7,55	-9,0	11,3
20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	83,5	72,3	-9,6	11,9
2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	323	309	-6,6	9,1
2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1346	1334	6,9	9,4

Блок детектирования БДКН-04 зав № 355.005
Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения мощности дозы в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
							при поверке	по ТУ
фон		2		0,58				±20%
1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	9,3	7,55	-9,0	11,3
20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	83,5	72,3	-9,6	11,9
2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	323	309	-6,6	9,1
2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1346	1334	6,9	9,4

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.