## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-23/1 зав № 123
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	90.2	0.69	0.69	0.71	0.7	0.00	5.50	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7.33	6.68	6.98	7	0.00	5.50
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	66.22	70.42	73.36	70	0.00	5.50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0.74	0.66	0.70	0.7	0.00	5.50
7,0 мЗв/ч	43	357	---	6.58	7.36	7.06	7	0.00	4.40
70 мЗв/ч	43	114	---	71.32	66.86	71.83	70	0.00	4.40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0.69	0.73	0.68	0.7	0.00	4.40
7 Зв/ч	163	76	---	6.54	7.25	7.21	7	0.00	4.40
40 Зв/ч	163	32.7	---	42.14	40.60	37.25	40	0.00	4.40