## Лист1
ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЬКО В ЗЕЛЕНЫЕ ЯЧЕЙКИ!

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-23/1 зав № 123
Мощность кермы в воздухе в контрольной точке Ḣoi	Номер источника	Расстояние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности кермы в контрольной точке					Относи-тельная погрешность измерения θпрi, %	Довери-тельная граница погрешности измерения Δi, %	Предел основной относительной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкГр/ч	УП4	304.7	91.6	0.73	0.68	0.69	0.7	0.00	5.50	±15
7 мкГр/ч	УП4	108.9	---	6.98	7.35	6.67	7	0.00	5.50
70 мкГр/ч	К/С Г3	233.5	---	68.79	71.56	69.65	70	0.00	5.50
0.7 мГр/ч	9ТН	166.1	---	0.71	0.74	0.66	0.7	0.00	5.50
7,0 мГр/ч	9ТН	53.6	---	7.33	6.73	6.94	7	0.00	4.40
70 мГр/ч	043	103.6	---	65.64	71.16	73.19	70	0.00	4.40
0,7 Гр/ч	163	213.9	---	0.67	0.68	0.75	0.7	0.00	4.40
7 Гр/ч	163	68.8	---	7.39	7.23	6.38	7	0.00	4.40
40 Гр/ч	163	30.7	---	41.80	40.63	37.57	40	0.00	4.40