ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 480.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 100 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 82,6 кБк зав. №519
##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-19 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-19 зав.№ 480.003
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=106,1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
310	313	8826	8799,4	82,6	102,74	3,36	± 21,2
343		8723
300		8836
326		8656
286		8956

##### 3. Выводы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Свидетельство №___________________от____________________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.