Калибровочный сертификат

Дата калибровки: 15.08.2019

Тип: БДКГ-02

з/н: 95.002

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-02: 0.1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-02: ± 15 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+22°C
Атмосферное давление	99,1 kPa
Относительная влажность воздуха	73%

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ) и эталонным источником гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 87,2 кБк зав. №516.

Калибровочные данные

БДКГ-02 (γ)
Мощность дозы в контрольной точке, / H_{0i}^{"*"}csup{%Ux2022} ( 10)	Показание прибора, / H_{i}^{"*"}csup{%Ux2022} ( 10)
0.70 мкЗв/ч	0.69 мкЗв/ч
7.0 мкЗв/ч	7.1 мкЗв/ч
70.0 мкЗв/ч	72 мкЗв/ч
0.70 мЗв/ч	0.69 мЗв/ч
7.0 мЗв/ч	6.9 мЗв/ч
70.0 мЗв/ч	68.0 мЗв/ч
0.7 Зв/ч	0.72 Зв/ч
7.0 Зв/ч	7.0 Зв/ч

Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк
95.002	9318	87,52

Калибровку произвел: В. Писаренко __________________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова __________________
        (подпись)