Калибровочный сертификат

Дата калибровки 16.02.2015

Тип Блок детектирования мощности поглощенной дозы гамма-излучения БДМГ-АТ2343

з/н 04.047

Диапазон измерения мощности дозы (МД):
от 25 нГр/ч до 10 Гр/ч

Основная относительная погрешность измерения: ± 15 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+20°C;
Атмосферное давление	97 кПа;
Относительная влажность воздуха	70%.

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1177/14, выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), и дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке № 210-1176/14, выданное ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ).

Калибровочные данные

МД в поверяемой точке, D0	Показания прибора
75 нГр/ч	76,9 нГр/ч
0,75 мкГр/ч	0,77 мкГр/ч
7,5 мкГр/ч	7,62 мкГр/ч
75 мкГр/ч	71,3 мкГр/ч
0,5 мГр/ч	0,47 мГр/ч
0,75 мГр/ч	0,72 мГр/ч
7,5 мГр/ч	7,43 мГр/ч
200 мГр/ч	199 мГр/ч
0,75 Гр/ч	0,74 Гр/ч
7,5 Гр/ч	7,85 Гр/ч

Калибровку произвел: В. Писаренко	_____________
        (подпись)

Технический контроль: Н. Курбатова	______________
        (подпись)