ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 410.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1098/15 от 23.10.2015г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1099/15 от 23.10.2015 г., погрешность  4 % .
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–25
Блок детектирования зав № 410.001
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,60E+02	7,60E+02	8,6	11,0	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,68E+03	7,58E+03	8,3	10,8
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,51E+04	7,50E+04	7,1	9,3
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,42E+05		6,0	8,3
5	7,00E+06	043	364,1		7,36E+06		5,1	7,6
6	7,00E+07	043	116,7		7,38E+07		5,4	7,8
7	7,00E+08	163	240,9		7,20E+08		2,9	6,0

Блок детектирования зав № 410.002
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,23E+02	7,23E+02	3,3	7,1	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,59E+03	7,49E+03	7,0	9,7
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,16E+04	7,15E+04	2,1	5,6
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,26E+05		3,7	6,6
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		6,55E+07		-6,4	8,7
7	7,00E+08	163	240,9		7,10E+08		1,4	5,3

Блок детектирования зав № 410.003
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,30E+03	7,20E+03	2,9	6,9
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,29E+04	7,28E+04	4,0	6,8
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,18E+05		2,6	5,9
5	7,00E+06	043	364,1		7,19E+06		2,7	5,9
6	7,00E+07	043	116,7		7,27E+07		3,9	6,7
7	7,00E+08	163	240,9		6,95E+08		-0,7	5,2

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.