ПРОТОКОЛ №

поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № 17777 .
принадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 19,6 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 72,2 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 95 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004
Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Диапазон измерения прибора:
- МД рентгеновского и γ - излучения – от 100 нЗв/ч до 10 Зв/ч

Проведение поверки:
Внешний осмотр ___________________________________________________________
Опробование и проверка работоспособности:

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-01 зав. № 17777
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	95	0,67	0,73	0,73	0,71	1,43	5,72	±20
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	6,9	7,3	6,5	6,9	-1,43	5,72
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	72,3	67,6	71,1	70,3	0,43	5,52
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,64	0,62	0,72	0,66	-5,71	8,35
7,0 мЗв/ч	043	357	---	6,5	6,4	7,5	6,8	-2,86	5,41
70 мЗв/ч	043	114	---	66,8	67,6	75,0	69,8	-0,29	4,41
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,64	0,68	0,74	0,69	-1,43	4,67
7 Зв/ч	163	76	---	7,4	7,0	6,9	7,1	1,43	4,67

Выводы:
Квитанция-счёт
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата