ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип: Дозиметр-радиометр МКС-AT1117М	Дата проверки: 25.12.2019 г.

з/н: 17777

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы рентгеновского и γ - излучения(МД):

БДКГ-01: 0.1 мкЗв/ч – 10.0 Зв/ч;

03: ± 20 %БД
Относительная погрeшность измерения:

БДКГ-01: ± 20 %;

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+22,1 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	65,8 %
- Радиационный фон	90 нЗв/ч

 Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

Данные проверки

БДКГ-01 ()
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	90	0,75	0,71	0,67	0,71	1,43	5,72	±20
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,0	6,4	7,0	6,8	-2,86	6,33
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	69,8	74,7	65,4	70,0	0,00	5,50
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,67	0,70	0,67	0,68	-2,86	6,33
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,9	7,4	7,2	7,5	7,14	9,01
70 мЗв/ч	043	114	---	70,1	66,3	74,0	70,1	0,14	4,40
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,69	0,76	0,68	0,71	1,43	4,67
7 Зв/ч	163	76	---	7,0	7,5	7,1	7,2	2,86	5,41

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)