ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: 25.12.2019 г.

з/н: 452.000

Тип: БДКГ-02

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-02: 0.1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-02: ± 15 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+20,4 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	71,9 %
- Радиационный фон	96 нЗв/ч

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ) и эталонным источником гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84,83 кБк зав. №516.

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-02 зав № 452.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	96	0,66	0,69	0,70	0,68	-2,86	6,41	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,4	6,8	7,1	7,1	1,43	5,61
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	75,4	66,4	71,2	71,0	1,43	5,61
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,74	0,71	0,62	0,69	-1,43	5,61
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,1	6,7	6,3	6,7	-4,29	6,22
70 мЗв/ч	043	114	---	68,7	73,9	70,4	71,0	1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,65	0,66	0,68	0,66	-5,71	7,93
7 Зв/ч	163	76	---	6,8	7,4	6,5	6,9	-1,43	4,54

Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, / нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк

452.002	10320	84,83

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)