ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327	Дата проверки: 25.12.2019 г.

з/н: 452.000

Тип: БДКГ-204

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-204: 0.05 мкЗв/ч – 10 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-204: ± 20 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+19,2 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	71,4 %
- Радиационный фон	99 нЗв/ч

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ) .

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-204 зав № 452.003
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	263	200.7	99	0,073	0,072	0,062	0,069	-1,43	5,61	±20
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	99	0,65	0,70	0,74	0,70	0,00	5,50
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,2	6,8	7,3	7,1	1,43	5,61
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	70,6	76,2	72,3	73,0	4,29	7,04
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,73	0,72	0,68	0,71	1,43	5,61
7,0 мЗв/ч	043	357	---	6,4	6,1	7,1	6,5	-7,14	8,87
70 мЗв/ч	043	114	---	72,9	72,4	61,7	69,0	-1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,67	0,69	0,80	0,72	2,86	5,50
7 Зв/ч	163	76	---	7,3	6,9	7,0	7,1	1,43	4,54

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)