ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

БДКГ-22 зав. № _123
принадлежащего
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 21,2 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 70,7 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 97 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–22

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-22 зав № 123
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	97	0,74	0,73	0,63	0,70	0,00	5,50	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,4	6,9	7,3	7,2	2,86	6,41
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	76,6	73,3	69,2	73,0	4,29	7,04
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,65	0,69	0,70	0,68	-2,86	6,41
7,0 мЗв/ч	043	357	---	6,6	6,3	7,0	6,6	-5,71	7,93
70 мЗв/ч	043	114	---	64,7	64,8	77,5	69,0	-1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,74	0,69	0,70	0,71	1,43	4,54
7 Зв/ч	163	76	---	7,1	6,9	7,9	7,3	4,29	6,22

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата