ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип Блок детектирования БДКГ-22	Дата проверки: 25.12.2019 г.

з/н:_123

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-22: 0.1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-22: ± 15 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+20,0 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	73,8 %
- Радиационный фон	93 нЗв/ч

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия )

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-22 зав № 123
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	93	0,73	0,66	0,72	0,70	0,00	5,50	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,4	7,1	7,1	7,2	2,86	6,41
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	75,5	69,5	74,0	73,0	4,29	7,04
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,68	0,69	0,67	0,68	-2,86	6,41
7,0 мЗв/ч	043	357	---	6,3	6,7	6,8	6,6	-5,71	7,93
70 мЗв/ч	043	114	---	73,1	73,0	60,9	69,0	-1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,74	0,75	0,64	0,71	1,43	4,54
7 Зв/ч	163	76	---	7,0	7,4	7,5	7,3	4,29	6,22

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)