ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

БДКГ-23 зав. № _124
принадлежащего
Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 19,6 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 71,0 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 90 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности кермы в воздухе измерителя с БДКГ–23

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23 зав № 124
Мощность кермы в воздухе в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности кермы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкГр/ч	УП4	304.7	90	0,66	0,75	0,71	0,71	1,43	5,61	±15
7 мкГр/ч	УП4	108.9	---	7,4	7,5	6,2	7,0	0,00	5,50
70 мкГр/ч	К/С Г3	233.5	---	69,5	71,4	60,1	67,0	-4,29	7,04
0.7 мГр/ч	9TH	166.1	---	0,68	0,68	0,71	0,69	-1,43	5,61
7,0 мГр/ч	9TH	53.6	---	6,4	7,0	7,0	6,8	-2,86	5,50
70 мГр/ч	043	103.6	---	70,0	76,7	78,3	75,0	7,14	8,87
0,7 Гр/ч	163	213.9	---	0,74	0,66	0,67	0,69	-1,43	4,54
7 Гр/ч	163	68.8	---	6,9	7,1	7,6	7,2	2,86	5,50
40 Гр/ч	163	30.7	---	38,2	41,0	43,8	41,0	2,50	5,50

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата