ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ

Тип Блок детектирования БДКГ-23	Дата проверки: 26.12.2019 г.

з/н: _124

Диапазон измерения мощности кермы в воздухе (МД):
БДКГ-23: 0.1 мкГр/ч – 100 Гр/ч;

Относительная погрешность измерения:
БДКГ-23: ± 15 %

Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха	+20,3 °C
- Атмосферное давление	98,5 kPa
- Относительная влажность воздуха	74,3 %
- Радиационный фон	96 нГр/ч

Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (сертификат о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия ), дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (сертификат о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия )

Данные проверки
Блок детектирования гамма-излучения БДКГ- 23 зав № 124
Мощность кермы в воздухе в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности кермы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкГр/ч	УП4	304.7	96	0,74	0,74	0,65	0,71	1,43	5,61	±15
7 мкГр/ч	УП4	108.9	---	7,2	7,4	6,4	7,0	0,00	5,50
70 мкГр/ч	К/С Г3	233.5	---	67,5	66,7	66,8	67,0	-4,29	7,04
0.7 мГр/ч	9TH	166.1	---	0,69	0,69	0,69	0,69	-1,43	5,61
7,0 мГр/ч	9TH	53.6	---	6,5	6,7	7,3	6,8	-2,86	5,50
70 мГр/ч	043	103.6	---	79,0	79,9	66,1	75,0	7,14	8,87
0,7 Гр/ч	163	213.9	---	0,70	0,71	0,66	0,69	-1,43	4,54
7 Гр/ч	163	68.8	---	6,7	7,4	7,5	7,2	2,86	5,50
40 Гр/ч	163	30.7	---	39,1	41,0	43,0	41,0	2,50	5,50

Проверку произвел:	В. Писаренко
		(подпись)
Технический контроль:	Н. Курбатова
		(подпись)