## Образцы протоколов
БДКН-02
	Плотность потока в / i-й конт-рольной точке, / φ0i, с-1·см-2	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, φi, с-1·см-2	Результат измерения плотности потока в контрольной точке, φпрi = φэфi ·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
					при поверке	по ТУ
	фон		2		1,96				±20%
5,9	1,0-10 (5,9)	ИБН-8-3	2	0,6	11,1	5,48	-7,1	9,5
57	20-100 (57)	ИБН-8-6	2	0,6	86,6	51,96	-8,8	11,2
235	2·102-103 (235)	ИБН-8-6	1	0,863	256	221	-6,0	8,6
1019	2·103-104 (1019)	ИБН-8-6	0,5	0,957	1044	999	-2,0	5,9

				Ввод показаний

БДКН-04
	Мощность дозы в / i-й конт-рольной точке, / H0i, мкЗв/ч	№ источ-ника	Расстоя-ние до источ-ника / R, м	Значение коэффи-циента B(R)i	Показания прибора в контроль-ной точке, Hi, мкЗв/ч	Результат измерения плотности потока в контрольной точке, Hпрi = Hэфi·B(R)i	Относи-тельная погреш-ность измере-ния / θпрi, %	Доверительная граница основной погрешности, Δi, %
					при поверке	по ТУ
	фон		2		0,58				±20%
8,3	1,0-10 (8,3)	ИБН-8-3	2	0,866	9,3	7,6	-9,0	11,3
80	20-100 (80)	ИБН-8-6	2	0,866	83,5	72,3	-9,6	11,9
331	2·102-103 (331)	ИБН-8-6	1	0,957	323	309	-6,6	9,1
1434	2·103-104 (1434)	ИБН-8-6	0,5	0,991	1346	1334	-7,0	9,4

				Ввод показаний

## Лист1
БДКН-01,02
B( R)	фон	0,6	0,6	0,863	0,957
fio		5,9	57	235	1019
fii	2,05	10,3	84,9	256	1033
		4,95	50,94	220,928	988,581
Ө		-16,1016949153	-10,6315789474	-5,9880851064	-2,9851815505
∆		18,5461624269	12,9235006792	8,5812101432	6,4056759016

БДКН-03,04
B( R)	фон	0,866	0,866	0,957	0,991
Hio		8,3	80	331	1434
Hi	0,58	9,3	83,5	323	1346
		7,55152	72,311	309,111	1333,886
Ө		-9,0178313253	-9,61125	-6,6129909366	-6,9814504881
∆		11,3423432761	11,9174289652	9,119500833	9,4459614445