ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Блока детектирования БДМГ-АТ2343
Зав. № 452.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 19,9 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 68,7 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 98 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	проверка основной относительной погрешности измерения на образцовой поверочной дозиметрической установке
Таблица Г.1 – Блок детектирования гамма-излучения БДМГ-АТ2343 зав № 452.002
Мощность дозы в контроль-ной точке Doi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Значе-ние фона, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
75 нГр/ч	263	176.5	98	71,1	74,4	76,4	74,0	-1,33	5,61	±15
0,75 мкГр/ч	263	562.4	98	0,71	0,72	0,73	0,72	-4,00	7,04
7,5 мкГр/ч	0НА	66.6	---	7,2	7,7	7,3	7,4	-1,33	5,61
75 мкГр/ч	9ХК	144.1	---	73,9	71,1	80,0	75,0	0,00	5,50
0,5 мГр/ч	9XK	56.6	---	0,50	0,56	0,54	0,53	6,00	8,59
0,75 мГр/ч	9XK	46.2	---	0,72	0,72	0,85	0,76	1,33	5,61
7,5 мГр/ч	9TH	51.8	---	7,7	7,6	8,5	7,9	5,33	7,04
75 мГр/ч	043	100.1	---	78,3	79,3	73,4	77,0	2,67	5,50
200 мГр/ч	043	61.7	---	199	214	216	210	5,00	7,04
0,75 Гр/ч	163	206.7	---	0,75	0,75	0,73	0,74	-1,33	4,54
7,5 Гр/ч	163	66.5	---	7,0	7,6	6,7	7,1	-5,33	7,04

в)	О определение контрольных значений мощности дозы от комплекта из шести образцовых источников 137Cs типа ОСГИ-3-2 и генератора при поверке

Таблица Г.2 – Блок детектирования гамма-излучения БДМГ-АТ2343 зав № 452.002
Поверяемая в диапазоне точка Di, Гр/ч	Диа- пазон	Частота импульсов от генератора fi, Гц	Суммарная активность образцовых источников Ао, кБк	Контрольные значения мощности поглощенной дозы от образцовых источников и генератора
				Doi	Dofi
От 610-5 до 910-5 / От 60мкГр/ч до 90мкГр/ч	I / Б	300±3	–	–	80,0 мкГр/ч
От 410-4 до 610-4 / От 400 мкГр/ч до 600 мкГр/ч		1500±15	–	–	500 мкГр/ч
От 1,810-2 до 3,010-2 / От 18 мГр/ч до 30 мГр/ч	II / М	1000±10	–	–	25,0 мГр/ч
От 1,510-1 до 2,510-1 / От 150 мГр/ч до 250 мГр/ч		5000±50	–	–	200 мГр/ч
От 410-1 до 910-1 / От 400 мГр/ч до 900 мГр/ч	III / МC	300±3	–	–	800 мГр/ч
От 4 до 9 / От 4 Гр/ч до 9 Гр/ч		1750±18	–	–	8,00 Гр/ч
От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25 мкГр/ч	I Б	–	508,90	15,0 мкГр/ч	–
От 0,610-5 до 2,510-5 / От 6 мкГр/ч до 25мкГр/ч	II М	–	508,90	15,0 мкГр/ч	–
Примечание - Диапазон “Б” соответствует режиму измерения МПД с включенными детекторами большого объема, диапазон “М” – режиму измерения МПД с включенными детекторами малого объема, диапазон “МС” – режиму измерения МПД со стробированием с включенными детекторами малого объема.

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата