ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 452.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 22.5 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 67.2 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 94.3 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84.87 кБк зав. №516;

2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение чувствительности прибора с $type в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-19 зав.№ 452.006
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=106.1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
300	300.0	9000	9000.0	84.87	102.51	3.59	± 11
300		9000
300		9000
300		9000
300		9000

Блок детектирования БДКГ-19 зав.№ 452.007
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=106.1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
300	300.0	9000	9000.0	84.87	102.51	3.59	± 11
300		9000
300		9000
300		9000
300		9000

Блок детектирования БДКГ-19 зав.№ 452.008
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=106.1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
300	300.0	9000	9000.0	84.87	102.51	3.59	± 11
300		9000
300		9000
300		9000
300		9000

Блок детектирования БДКГ-19 зав.№ 452.009
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=106.1-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
300	300.0	9000	9000.0	84.87	102.51	3.59	± 11
300		9000
300		9000
300		9000
300		9000

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата