Проверяем мультиметром на короткое замыкание провода, припаянные к умножителю
Проверяем мультиметром правильность установки и исправность светодиода. Мультиметр в режиме измерения диода (прозвонки). Светодиод должен светиться синим цветом, номинал KP-1608QBC-D

Собрать схему для проверки. Взять пульт для умножителей, подключить к источнику питания Б5-78/6 (подаем напряжение 6-7 В). К выводам пульта подключаем осциллограф и умножитель.

На осциллографе должна быть такая картина

Проверить мультиметром (1000в) напряжение на конденсаторах относительно земли

Напряжения должны быть :
точка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
напряжение	76	20	140	180	218	247	280	315	345	375	397

При измерении мультиметром напряжения на 11 точке , картинка на осциллографе изменится и будет такая:

Потребление от источника питания рабочего умножителя не более 20ма, если потребление больше (например 60ма) и картинка на осциллографе с сильно заваленными фронтами, значит умножитель не исправен.

Ремонт заключается в проверке элементов и монтажа.
Обратить внимание на качество пайки, чтобы не было не припаянных элементов.
Проверить диоды мультиметром.
Проверить маленькие конденсаторы мультиметром (предел 20Мом), должно быть не менее 2 Мом ! что меньше- менять. Номинал 0603-X7R-0,1 мкФ +_10%-100В (06031C104KAT2A)