## Sheet1
	Активность источника, Кбк	86,05

558
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / Кбк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
142	144	5221	5215	86,05	58,93	1,87	± 12,1
143		5199
146		5203
145		5238
144		5214

563
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / Кбк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
166	163,6	5095	5090,4	86,05	57,26	3,54	± 12,1
165		5075
161		5088
165		5084
161		5110

568
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / Кбк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
160	159,8	4905	4914,2	86,05	55,25	5,55	± 12,1
159		4913
161		4925
159		4928
160		4900

570
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / Кбк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
162	160	4804	4806,8	86,05	54,00	6,80	± 12,1
158		4812
163		4797
158		4804
159		4817