ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 466.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 100 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 86,05 кБк зав. №520

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 466.003
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
142	144	5221	5215	86,05	58,93	1,87	± 12,1
143		5199
146		5203
145		5238
144		5214

Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 466.004
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
166	163,6	5095	5090,4	86,05	57,26	3,54	± 12,1
165		5075
161		5088
165		5084
161		5110

Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 466.010
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
160	159,8	4905	4914,2	86,05	55,25	5,55	± 12,1
159		4913
161		4925
159		4928
160		4900

Определение чувствительности прибора с БДКГ-11/1 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-11/1 зав.№ 466.011
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=60,8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
162	160	4804	4806,8	86,05	54,00	6,80	± 12,1
158		4812
163		4797
158		4804
159		4817

##### 3. Выводы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Свидетельство №___________________от____________________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.