ПРОТОКОЛ №

поверки БДКГ-22 зав. № ____. принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ ºС,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
 -- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками
2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±5%,св. №210-1426/18 от 22.10.2018 г. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",
-- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками
1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации ±4%,св. №210-1427/18 от 23.10.2018 г.. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева",

Диапазон измерения прибора:
-- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч
Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-22 зав. № .

  1. 3.1 Проверка доверительной границы основной относительной погрешности измерения МЭД:
Эталонное значение мощности дозы в контрольной точке, oi	№ / ист	R, / см	№101			№102			№103			Предел допускаемой основной относительной погрешности, %
			Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%	Измеренная мощность амбиент-ной дозы Hизм	Погрешность измерения в i-й поверочной точке θпрш, %	Доверительная граница основной погрешности ∆i,%
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	0,79	-1,66	4,81	0,80	0,24	4,46	0,79	-1,58	4,78	±15%
7,0 мкЗв/ч	0НА	76	7,20	1,43	4,72	7,10	0,00	4,45	7,10	0,00	4,45
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	70,10	0,00	4,45	70,10	0,00	4,45	70,10	0,00	4,45
0,7 мЗв/ч	К/С Г3	82	0,70	0,00	4,45	0,70	0,00	4,45	0,70	0,00	4,45
7,0 мЗв/ч	043	357	7,00	0,00	4,45	7,00	0,00	4,45	7,00	0,00	4,45
70 мЗв/ч	043	114	70,00	0,00	4,45	70,00	0,00	4,45	70,00	0,00	4,45
0,7 Зв/ч	163	235	0,70	0,00	4,45	0,70	0,00	4,45	0,70	0,00	4,45
7,0 Зв/ч	163	76	7,00	0,00	4,45	7,00	0,00	4,45	7,00	0,00	4,45

Выводы: _____________________________________________________________
Квитанция-счёт ________________________________________________________
Свидетельство (извещение о непригодности) _________________________________
Клеймо – наклейка _____________________________________________________
Дата ________________
Поверитель __________________