ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 326.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1098/15 от 23.10.2015г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1099/15 от 23.10.2015 г., погрешность  4 % .
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–25
Блок детектирования зав № 326.102
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	7,90E+02	6,90E+02	-1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,10E+03	7,00E+03	0,0	6,1
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,11E+04	7,10E+04	1,4	5,3
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,80E+05		-2,9	6,0
5	7,00E+06	043	364,1		6,80E+06		-2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,70E+07		10,0	11,9
7	7,00E+08	163	240,9		6,30E+08		-10,0	11,9

Блок детектирования зав № 326.103
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,20E+03	7,10E+03	1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,31E+04	7,30E+04	4,3	7,0
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,80E+05		-2,9	6,0
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,00E+07		0,0	5,1
7	7,00E+08	163	240,9		6,70E+08		-4,3	7,0

Блок детектирования зав № 326.104
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,00E+02	7,00E+02	0,0	6,1	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,10E+03	7,00E+03	0,0	6,1
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,31E+04	7,30E+04	4,3	7,0
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,00E+05		0,0	5,1
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,30E+07		4,3	7,0
7	7,00E+08	163	240,9		7,00E+08		0,0	5,1

Блок детектирования зав № 326.202
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,00E+03	6,90E+03	-1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		6,91E+04	6,90E+04	-1,4	5,3
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,90E+05		-1,4	5,3
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,30E+07		4,3	7,0
7	7,00E+08	163	240,9		6,40E+08		-8,6	10,6

Блок детектирования зав № 326.203
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,00E+03	6,90E+03	-1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,21E+04	7,20E+04	2,9	6,0
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,20E+05		2,9	6,0
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,00E+07		0,0	5,1
7	7,00E+08	163	240,9		7,30E+08		4,3	7,0

Блок детектирования зав № 326.204
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	7,90E+02	6,90E+02	-1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,20E+03	7,10E+03	1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,11E+04	7,10E+04	1,4	5,3
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,00E+05		0,0	5,1
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,70E+07		10,0	11,9
7	7,00E+08	163	240,9		6,30E+08		-10,0	11,9

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)