ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 325.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,08 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1098/15 от 23.10.2015г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1099/15 от 23.10.2015 г., погрешность  4 % .
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–25
Блок детектирования зав № 325.102
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		6,90E+03	6,80E+03	-2,9	6,9
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,02E+04	7,01E+04	0,1	5,1
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,88E+05		-1,7	5,5
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,60E+07		8,6	10,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,96E+08		-0,6	5,1

Блок детектирования зав № 325.103
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	9,80E+01	7,90E+02	6,92E+02	-1,1	6,2	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,10E+03	7,00E+03	0,0	6,1
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,16E+04	7,15E+04	2,1	5,6
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,81E+05		-2,7	5,9
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,26E+07		3,7	6,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,81E+08		-2,7	5,9

Блок детектирования зав № 325.104
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,02E+02	8,00E+02	6,98E+02	-0,3	6,1	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,20E+03	7,10E+03	1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,20E+04	7,19E+04	2,7	5,9
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,23E+05		3,3	6,3
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,61E+07		8,7	10,7
7	7,00E+08	163	240,9		6,90E+08		-1,4	5,3

Блок детектирования зав № 325.202
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		6,90E+03	6,80E+03	-2,9	6,9
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,02E+04	7,01E+04	0,1	5,1
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,88E+05		-1,7	5,5
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,60E+07		8,6	10,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,96E+08		-0,6	5,1

Блок детектирования зав № 325.203
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	9,80E+01	7,90E+02	6,92E+02	-1,1	6,2	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,10E+03	7,00E+03	0,0	6,1
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,16E+04	7,15E+04	2,1	5,6
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,81E+05		-2,7	5,9
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,26E+07		3,7	6,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,81E+08		-2,7	5,9

Блок детектирования зав № 325.204
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,02E+02	8,00E+02	6,98E+02	-0,3	6,1	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,20E+03	7,10E+03	1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,20E+04	7,19E+04	2,7	5,9
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,23E+05		3,3	6,3
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,61E+07		8,7	10,7
7	7,00E+08	163	240,9		6,90E+08		-1,4	5,3

Блок детектирования зав № 325.302
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,00E+02	8,10E+02	7,10E+02	1,4	6,3	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		6,90E+03	6,80E+03	-2,9	6,9
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,02E+04	7,01E+04	0,1	5,1
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,88E+05		-1,7	5,5
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,60E+07		8,6	10,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,96E+08		-0,6	5,1

Блок детектирования зав № 325.303
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	9,80E+01	7,90E+02	6,92E+02	-1,1	6,2	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,10E+03	7,00E+03	0,0	6,1
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,16E+04	7,15E+04	2,1	5,6
4	7,00E+05	9ХК	53,7		6,81E+05		-2,7	5,9
5	7,00E+06	043	364,1		7,00E+06		0,0	5,1
6	7,00E+07	043	116,7		7,26E+07		3,7	6,6
7	7,00E+08	163	240,9		6,81E+08		-2,7	5,9

Блок детектирования зав № 325.304
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение		, нЗв/ч	Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы / , нЗв/ч
1	7,00E+02	0НА	241,9	1,02E+02	8,00E+02	6,98E+02	-0,3	6,1	±15%
2	7,00E+03	0НА	77,4		7,20E+03	7,10E+03	1,4	6,3
3	7,00E+04	9ХК	167,3		7,20E+04	7,19E+04	2,7	5,9
4	7,00E+05	9ХК	53,7		7,23E+05		3,3	6,3
5	7,00E+06	043	364,1		7,20E+06		2,9	6,0
6	7,00E+07	043	116,7		7,61E+07		8,7	10,7
7	7,00E+08	163	240,9		6,90E+08		-1,4	5,3

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)