ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327

Зав. № 463.000
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась _________________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 22 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,10 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
Эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 86,31 кБк зав. №520

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________

б)	Определение чувствительности прибора с БДКГ-35 в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ 463.003
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
216	210,4	4930	4928,2	86,31	54,66	0,34	± 11
208		4918
207		4933
210		4936
211		4924

Блок детектирования БДКГ-35 зав.№ 463.008
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=55-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
217	211,6	5252	5140,6	86,31	57,11	-2,11	± 11
206		5133
210		5119
212		5129
213		5070

##### 3. Выводы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Свидетельство №______________________от____________________
(заключение о непригодности)

Поверку провел _____________	(_________________)
«___»_____________20__ г.