Дозиметр ренгеновского излучения

ДКР-АТ1103М

Инструкция по настройке

Настройка и проверка приборов ДКР-АТ1103М:

- Присвойте полученным с монтажа приборам внутренний порядковый номер.

- Проведите внешний осмотр плат прибора на:

- соответствие типа номиналов элементов и правильность их установки согласно ПЭ3 и СБ.

- отсутствие обрывов и коротких замыканий элементов и печатных проводников.

- отсутствие коротких замыканий по шинам питания.

- Визуально проконтролировать одинаково высокую контрастность свечения всех сегментов ЖКИ, для этого после включения прибора и появления индикации тестового изображения нажать и удерживать кнопку «» для удержания на табло тестового изображения на требуемое время, после чего кнопку «»отпустить.

- Провести инициализацию прибора с помощью ПО ATAS tech на ПК или средствами внутреннего ПО самого прибра:

- ввести пароль «957» в соответствии с п. 1.10 при этом на табло должны кратковременно появиться мигающее сообщение «Err25», сопровождающиеся прерывистым звуковым сигналом (ошибка данных энергонезависимой памяти, означающая, что в данном случае в памяти ничего не записано из-за первого включения);

- Проверить ток потребления ток заряда БА, для этого:

- включить в разрыв цепи «+» БА миллиамперметр;

- включить БОИ и измерить его ток потребления, значение которого должно быть не более 30 мА;

- измерить ток заряда БА, значение которого должно быть примерно равно 400 мА, для этого:

  - подключить АС к штырю «X2» платы преобразователя с помощью технологического кабеля. Включить АС в сеть переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц, при этом на табло должен загореться символ , указывающий на подключение внешнего источника питания и индицирующий работу режима заряда БА;

- отключить АС от сети переменного тока и от БОИ;

- выключить БОИ;

- отключить миллиамперметр.

- Проверить осциллографом наличие светодиодного импульса в кт. 11 платы преобразователя ”фон” (рис. 1) максимальная амплитуда сигнала не должна превышать 70в и иметь форму рис. 2

к. т. 11

Рисунок 1.

Рисунок 2.

- Проверить осциллографом наличие высоковольтных импульсов в кт. 14 платы преобразователя ”фон” (рис. 3) максимальная амплитуда сигнала не должна превышать 70в и иметь форму рис. 4. При превышении напряжения свыше 70 В незамедлительно отключите прибор!

к. т. 14

Рисунок 3.

Рисунок 4.

- Выставить смещение  -3…5мВ (используется вольтметр В7-77) на выводе 7 D4.2 путем подбора и установки резисторов R39 и R40 платы усилителя «Фон» (рис. 5)

R40

R39

в7 D4.2

Рисунок 5.

- Выставить уровень опорного сигнала (сигнал светодиода пройденного через блок ФЭУ) на выводе 7 D4.2 (рис.5) в значение 1.25…1.28В (используется осциллограф Tektronix TDS 2012C) как показано на рис. 6 путем подстройки потенциометра R38 (рис. 7). В случае если диапазона регулировки этого потенциометра недостаточно для установления требуемого значения уровня то следует подобрать резистор R37  для установки нужного значения (рис. 5)

Рисунок 6.

R37

R38

П

Рисунок 7.

- Предварительная калибровка по Ba133 :

- Подключите прибор к ПЭВМ с помощь кабеля БД через модуль адаптера USB-БД (рис. 8);

Рисунок 8.

- Переведите прибор в спектрометрический режим F5;

- Запустите программу ATAS tech. Нажмите режим «инициализировать соединение». Программа должна  обнаружить прибор и вывести на экран  спектр, считываемый с прибора (рис. 9).

Рисунок 9.

- При помощи подборочного резистора R13 грубо и потенциометра R16 платы преобразователя «ФОН» (рис. 10) точно установите второй пик спектра Ba133 в 109±1 канал. При этом первый пик Ba133 должен находится примерно в 42 канале (рис. 11)

R16

R13

Рисунок 10.

Рисунок 11.

- Проконтролировать вольтметром В7-77 напряжение на 3 выводе микросхемы D8 платы преобразователя «Фон» (рис. 12). Оно должно находится в примерно в середине диапазона 0,7…1,7В, что свидетельствует о том что потенциометр после регулировки не находится в крайних положениях а схема температурной стабилизации высокого находится в рабочем режиме.

- Проконтролировать вольтметром В7-77 напряжение на 6 выводе микросхемы D8 платы преобразователя «Фон» (рис. 12). Оно не должно превышать значения 4,2 В для нормальной работы схемы светодиодной стабилизации!

- Проконтролировать вольтметром В7-77 напряжение на эмиттере транзистора VT6 (или +С24) платы преобразователя «Фон». При нормальном режиме работы прибора оно не должно превышать половины напряжения питания т. е. +3В и является косвенным показателем уровня высокого напряжения на ФЭУ!

+С24

в6 D8

в3 D8

Рисунок 12.

- Записать показания в паспорт настройки (Форма 1. Приложение 1) и отдать прибор на приработку.

Приложение 1.

Электрические данные настройки

| Дата | ФИО | Сигнал, ###### В | Смещ., мВ | R13, кОм | ### Канал |  |  |  | R16, cр. | D8:6, В | + С24, В | Умнож., В | Uвыс.,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Am 80,5 | ### Ba 41,7 | ### Ba 109 | ### Fe 7,5 |  |  |  |  |  |

Форма 1.