изначально прошита от БДКН-1, надо прошить на БДКН-3

- припаять ножку pls разъема к точке КТ1

- подключить вход ацп к припаяному разъему PLS (КТ1), подключить бдкн через разъем ODU к БОИ (требуется именно батарейное питание, при запитывании от USB-COM проникает оч сильная помеха)

- Экран установить на БД.

- Устанавливаем источник

- включаем БОИ ,  запускаем ATAS, спектр должен быть как на рис."спектр на atas.jpg"

(259 канал +5%-3% т.е. диапазон 255-270канал)

если канал не соответствует - регулируем усиление подбором резистором R36, R37

приблизительный расчет резисторов в файле таблицы
\\FILESERVER\Manufacture\Uchastok.RIR\База настроек\Instruction\Бдкн03\бдкн расчет резистора.xlsx

- записываем серийный номер при помощи Background calibration.

- проверяем фон - подключаем к бои , ставим вдали от источников, за час должен набрать не более 40нЗв при 5%

- клеим малярку на торец, пишем номер прибора, канал, фон (прошел-нет)

- отдаем на заливку Ване.

- берем экраны у Юры Мороз и несем на монтаж и корпуса.

- После установки корпуса проверяем фон - подключаем к бои , ставим вдали от источников, за час должен набрать не более 40нЗ при 5%.

- отдаем на линейку.