Калибровочный сертификат

Дата калибровки: 15.02.2019г.
Тип: Дозиметр-радиометр МКС-AT1117М

з/н: 12458

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы (МД):
БДКГ-01: 0.1 мкЗв/ч – 10,0 Зв/ч;

Относительная погрeшность измерения:
БДКГ-01: ± 20 %

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха	+22°C
Атмосферное давление	98,5 kPa
Относительная влажность воздуха	67%

    Прибор калибруется на дозиметрической поверочной установке УДГ-130, з/н № 015, погрешность ± 4 % (свидетельство о поверке № 210-1427/18, выданное 23.10.2018г. ФГУП «ВНИИМ им. А.Д.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия), и дозиметрической поверочной установке УДГ-110, з/н № 013, погрешность ± 5 % (свидетельство о поверке № 210-1426/18, выданное 22.10.2018 г. ФГУП «ВНИИМ им. А.Д.Менделеева», г. Санкт-Петербург, Россия).

Калибровочные данные

БДКГ-01 ()
Мощность дозы в поверяемой точке, *(10)	Показания прибора, / * (10)
0.7 мкЗв/ч	0,71 мкЗв/ч
7.0 мкЗв/ч	7 мкЗв/ч
70.0 мкЗв/ч	71 мкЗв/ч
0.7 мЗв/ч	0,66 мЗв/ч
7.0 мЗв/ч	6,9 мЗв/ч
70.0 мЗв/ч	69 мЗв/ч
0.7 Зв/ч	0,71 Зв/ч
7.0 Зв/ч	7,1 Зв/ч

Калибровку произвел: В. Писаренко __________________
        (подпись)
Технический контроль: Н. Курбатова __________________
        (подпись)