ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 452.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 21.1 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 67.8 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 97.4 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84.87 кБк зав. №516;

2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение чувствительности прибора с $type в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Блок детектирования БДРМ-05 зав.№ 452.014
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=125-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
1700	1700.0	13000	13000.0	84.87	133.14	-8.14	± 11
1700		13000
1700		13000
1700		13000
1700		13000

Блок детектирования БДРМ-05 зав.№ 452.015
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=125-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
1700	1700.0	13000	13000.0	84.87	133.14	-8.14	± 11
1700		13000
1700		13000
1700		13000
1700		13000

Блок детектирования БДРМ-05 зав.№ 452.016
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=125-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
1700	1700.0	13000	13000.0	84.87	133.14	-8.14	± 11
1700		13000
1700		13000
1700		13000
1700		13000

Блок детектирования БДРМ-05 зав.№ 452.017
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=125-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
1700	1700.0	13000	13000.0	84.87	133.14	-8.14	± 11
1700		13000
1700		13000
1700		13000
1700		13000

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата