БДКГ-204

1. Получить блоки детектирования(после прошивки), присвоить номера. НОМЕРА НЕ КЛЕИТЬ НА КОРПУС! В перечень записать дату, количество блоков отданных в настройку и ФИО регулировщика.
2. Подключить БД к SARKtech.
3. Записать внутренний номер.
4. Перед настройкой снять колпачок с блока.
5. Установить Uвыс резисторами R7 и подстроечным R8 на плата преобразователя напряжения по показаниям от ОСГИ 137Cs (от КИ №2910 H'(10)≈23 мкЗв/ч) (если номинал R7 увеличиваем — показания увеличиваются).

1. Проконтролировать напряжение на подстроечном R8, записать в таблицу.
2. Приработать не мене 24 часов.
3. Перепроверить показания по 137Cs.
4. Установить показания прибора от ОСГИ 109Сd подстроечным резистором R23 на плате усилителя-преобразователя импульсов(на 12.2018г. от КИ №212 H'(10)≈3,3 мкЗв/ч).

1. Проконтролировать напряжение на выводе №1 D4.1 на плате преобразователя напряжения в 1 и 3 диапазоне. ( напряжение на выводе №1 D4.1 в 3 диапазоне осуществляется регулировкой R24 на плате преобразователя, но не более 9 В).
2. Проверить отсутствие показаний прибора во 2 и 3 диапазоне на фоне.
3. Проконтролировать напряжение и форму пробоя светодиода.

Измерить напряжения Uвыс в 1 и 3 диапазоне. Настроить 3-й диапазон с помощью R24 и R27 на плате преобразователя напряжения ( R27 не более 1МОм).

1. Записать данные настройки в таблицу.
2. Приработать не менее 40 часов.
3. Перепроверить показания по 137Сs и 109Cd.
4. Отдать на линейку.
5. Отдать на корпуса.
6. Отдать на линейку.
7. Проверить на гермитичность.