CALIBRATION CERTIFICATE

Date of calibration: 10.08.2018
Type Radiation monitor AT1117M

S/N: 17148

Measurement limits:
PU detector:  1.0 Sv/h – 10.0 mSv/h;
BDPS-02:  2,4 – 106 min-1sm- 2
         6 – 106 min-1 sm- 2
 0.10 Sv/h – 30 mSv/h

Measurement error:
PU detector: ± 20 %
  1. BDPS-02:  2,4 – 30 min-1sm- 2 - ± 30 %
        30 – 106 min-1sm- 2 - ± 20 %
 6 – 106 min-1 sm- 2 - ± 20 %
  1.  0.10 Sv/h – 30 mSv/h - ± 20 %

Operating conditions:
Air temperature	+19°C
Atmospheric pressure	97,5 kPa
Relative humidity	71 %

       The instrument is calibrated on the standard dosimetry facility AT-130, N 015, error ±4% (the Certificate of Compliance N 210-1099/15 on 23.10.2015 issued by FGUP "D.I.Mendeleyev VNIIM", St. Petersburg, Russia); AT-110, N 013, error ±5% (the Certificate of Compliance N 210-1098/15 on 23.10.2015 issued by FGUP "D.I.Mendeleyev VNIIM", St. Petersburg, Russia); on the alpha radiation source of Pu-239, error of± 6 % (the certificate N 48-482596/2 issued by BelGIM, Minsk, the Republic of Belarus) and on the beta radiation source of Sr-90+Y-90, error of ± 6 % (the certificate N 48-482596/3 issued by BelGIM, Minsk, the Republic of Belarus).

Calibration data

PU detector ()

Conventionally true value (CTV) of dose rate, *oi(10)	Calibration data, / *i(10)
20.0 µSv/h	20.5 µSv/h
70 µSv/h	70 µSv/h
0.70 mSv/h	0.69 mSv/h
7.0 mSv/h	7.0 mSv/h

Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
20 мкЗв/ч	Неизв	Неизв	---	21,2	18,6	20,2	20	0,00	4,40	±яем на 15
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	74,6	66,0	69,4	70	0,00	4,40
0,7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,71	0,70	0,70	0,7	0,00	4,40
7 мЗв/ч	043	357	---	7,3	6,8	6,9	7	0,00	5,50
70 мЗв/ч	043	114	---	72,7	66,0	71,3	70	0,00	5,50

BDPS-02 ()
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение				Среднее значение, ср
				1		2	3
53,8	Неизв	Неизв	---	54,8		50,9	55,7	53,8	0,00	6,60	±20
727	Неизв	Неизв	---	690		768	723	727	0,00	6,60
6300	Неизв	Неизв	---	6552		5907	6441	6300	0,00	6,60
62100	Неизв	Неизв	---	64089		58250	63961	62100	0,00	6,60
186000	Неизв	Неизв	---	176625		194339	187036	186000	0,00	6,60
BDPS-02 ()
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение				Среднее значение, ср
				1		2	3
97	Неизв	Неизв	---	91,5		97,1	102,4	97	0,00	6,60	±20
232	Неизв	Неизв	---	231		238	227	232	0,00	6,60
5700	Неизв	Неизв	---	5391		5426	6283	5700	0,00	6,60
52000	Неизв	Неизв	---	48918		50793	56289	52000	0,00	6,60
377100	Неизв	Неизв	---	375871		399097	356332	377100	0,00	6,60
BDPS-02 ()
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч		Измеренное значение			Среднее значение, Hср
					H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	92		0,72	0,73	0,66	0,7	0,00	4,40	±20
7 мкЗв/ч	0НА	76	---		6,9	6,9	7,2	7	0,00	4,40
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---		68,0	66,0	76,0	70	0,00	4,40
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---		0,65	0,73	0,72	0,7	0,00	4,40
7,0 мЗв/ч	043	357	---		7,0	7,3	6,7	7	0,00	5,50
20 мЗв/ч	0НА	236	92		0,72	0,73	0,66	0,7	0,00	4,40

Calibrated by: V. Pisarenko _____________ / (signature) / Technical control: N. Kurbatova _____________ / (signature)