ПРОТОКОЛ №$calibr
поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № $serial .
принадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = $temp °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = $vlag %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = $bground мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004
Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

- установка УПН-АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ

- образцовые альфа-источники из радионуклида плутоний-239 типа 4П9, 5П9, 6П9 с погрешностью аттестации 6%, св.№МН0105687-4818 до 15.08.20, РУП«БелГим»

- образцовые бета-источники из радионуклида стронций-90 + иттрий-90 типа 4С0, 5С0, 6С0 с погрешностью аттестации 6%, св. №МН0100818-4818 до 18.04.20, РУП «БелГим»

Диапазон измерения прибора:
- МД рентгеновского и γ - излучения – от $g_min мкЗв/ч до $g_maxЗв/ч

- плотности потока α – частиц – от $a_min до $a_max мин-1см-2

- плотности потока β – частиц – от $b_min до $b_max мин-1см-2

- МД нейтронного излучения от $mdn_min до $mdn_max мЗв/ч

- плотности потока нейтронного излучения от $ppn_min до $ppn_max с-1·см-2

Проведение поверки:
Внешний осмотр ___________________________________________________________
Опробование и проверка работоспособности:

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-01 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$0-30	$0-40	$0-50	$0-60	$0-70	$0-80	$0-00	$0-10	$0-20	±15
7 мкЗв/ч	$0-31	$0-41	$0-51	$0-61	$0-71	$0-81	$0-01	$0-11	$0-21
70 мкЗв/ч	$0-32	$0-42	$0-52	$0-62	$0-72	$0-82	$0-02	$0-12	$0-22
0.7 мЗв/ч	$0-33	$0-43	$0-53	$0-63	$0-73	$0-83	$0-03	$0-13	$0-23
7,0 мЗв/ч	$0-34	$0-44	$0-54	$0-64	$0-74	$0-84	$0-04	$0-14	$0-24
70 мЗв/ч	$0-35	$0-45	$0-55	$0-65	$0-75	$0-85	$0-05	$0-15	$0-25
0,7 Зв/ч	$0-36	$0-46	$0-56	$0-66	$0-76	$0-86	$0-06	$0-16	$0-26
7 Зв/ч	$0-37	$0-47	$0-57	$0-67	$0-77	$0-87	$0-07	$0-17	$0-27

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-03 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$1-30	$1-40	$1-50	$1-60	$1-70	$1-80	$1-00	$1-10	$1-20	±20
0,7 мкЗв/ч	$1-31	$1-41	$1-51	$1-61	$1-71	$1-81	$1-01	$1-11	$1-21
7 мкЗв/ч	$1-32	$1-42	$1-52	$1-62	$1-72	$1-82	$1-02	$1-12	$1-22
70 мкЗв/ч	$1-33	$1-43	$1-53	$1-63	$1-73	$1-83	$1-03	$1-13	$1-23
240 мкЗв/ч	$1-34	$1-44	$1-54	$1-64	$1-74	$1-84	$1-04	$1-14	$1-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-04 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$2-30	$2-40	$2-50	$2-60	$2-70	$2-80	$2-00	$2-10	$2-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$2-31	$2-41	$2-51	$2-61	$2-71	$2-81	$2-01	$2-11	$2-21
7 мкЗв/ч	$2-32	$2-42	$2-52	$2-62	$2-72	$2-82	$2-02	$2-12	$2-22
70 мкЗв/ч	$2-33	$2-43	$2-53	$2-63	$2-73	$2-83	$2-03	$2-13	$2-23
0.7 мЗв/ч	$2-34	$2-44	$2-54	$2-64	$2-74	$2-84	$2-04	$2-14	$2-24
7,0 мЗв/ч	$2-35	$2-45	$2-55	$2-65	$2-75	$2-85	$2-05	$2-15	$2-25
70 мЗв/ч	$2-36	$2-46	$2-56	$2-66	$2-76	$2-86	$2-06	$2-16	$2-26
0,7 Зв/ч	$2-37	$2-47	$2-57	$2-67	$2-77	$2-87	$2-07	$2-17	$2-27
7 Зв/ч	$2-38	$2-48	$2-58	$2-68	$2-78	$2-88	$2-08	$2-18	$2-28

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-05 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$3-30	$3-40	$3-50	$3-60	$3-70	$3-80	$3-00	$3-10	$3-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$3-31	$3-41	$3-51	$3-61	$3-71	$3-81	$3-01	$3-11	$3-21
7 мкЗв/ч	$3-32	$3-42	$3-52	$3-62	$3-72	$3-82	$3-02	$3-12	$3-22
70 мкЗв/ч	$3-33	$3-43	$3-53	$3-63	$3-73	$3-83	$3-03	$3-13	$3-23

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-11 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$4-30	$4-40	$4-50	$4-60	$4-70	$4-80	$4-00	$4-10	$4-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$4-31	$4-41	$4-51	$4-61	$4-71	$4-81	$4-01	$4-11	$4-21
7 мкЗв/ч	$4-32	$4-42	$4-52	$4-62	$4-72	$4-82	$4-02	$4-12	$4-22
70 мкЗв/ч	$4-33	$4-43	$4-53	$4-63	$4-73	$4-83	$4-03	$4-13	$4-23

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-17 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
7,0 мЗв/ч	$5-30	$5-40	$5-50	$5-60	$5-70	$5-80	$5-00	$5-10	$5-20	±20
70 мЗв/ч	$5-31	$5-41	$5-51	$5-61	$5-71	$5-81	$5-01	$5-11	$5-21
0,7 Зв/ч	$5-32	$5-42	$5-52	$5-62	$5-72	$5-82	$5-02	$5-12	$5-22
7 Зв/ч	$5-33	$5-43	$5-53	$5-63	$5-73	$5-83	$5-03	$5-13	$5-23
40 Зв/ч	$5-34	$5-44	$5-54	$5-64	$5-74	$5-84	$5-04	$5-14	$5-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-24 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$6-30	$6-40	$6-50	$6-60	$6-70	$6-80	$6-00	$6-10	$6-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$6-31	$6-41	$6-51	$6-61	$6-71	$6-81	$6-01	$6-11	$6-21
7 мкЗв/ч	$6-32	$6-42	$6-52	$6-62	$6-72	$6-82	$6-02	$6-12	$6-22
70 мкЗв/ч	$6-33	$6-43	$6-53	$6-63	$6-73	$6-83	$6-03	$6-13	$6-23
0.7 мЗв/ч	$6-34	$6-44	$6-54	$6-64	$6-74	$6-84	$6-04	$6-14	$6-24
7,0 мЗв/ч	$6-35	$6-45	$6-55	$6-65	$6-75	$6-85	$6-05	$6-15	$6-25
70 мЗв/ч	$6-36	$6-46	$6-56	$6-66	$6-76	$6-86	$6-06	$6-16	$6-26
0,7 Зв/ч	$6-37	$6-47	$6-57	$6-67	$6-77	$6-87	$6-07	$6-17	$6-27

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-30 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нГр/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нГр/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,03 мкГр/ч	$7-30	$7-40	$7-50	$7-60	$7-70	$7-80	$7-00	$7-10	$7-20	±15
0,7 мкГр/ч	$7-31	$7-41	$7-51	$7-61	$7-71	$7-81	$7-01	$7-11	$7-21
7 мкГр/ч	$7-32	$7-42	$7-52	$7-62	$7-72	$7-82	$7-02	$7-12	$7-22
70 мкГр/ч	$7-33	$7-43	$7-53	$7-63	$7-73	$7-83	$7-03	$7-13	$7-23
0.7 мГр/ч	$7-34	$7-44	$7-54	$7-64	$7-74	$7-84	$7-04	$7-14	$7-24
7,0 мГр/ч	$7-35	$7-45	$7-55	$7-65	$7-75	$7-85	$7-05	$7-15	$7-25
70 мГр/ч	$7-36	$7-46	$7-56	$7-66	$7-76	$7-86	$7-06	$7-16	$7-26
0,7 Гр/ч	$7-37	$7-47	$7-57	$7-67	$7-77	$7-87	$7-07	$7-17	$7-27

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКГ-32 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$8-30	$8-40	$8-50	$8-60	$8-70	$8-80	$8-00	$8-10	$8-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$8-31	$8-41	$8-51	$8-61	$8-71	$8-81	$8-01	$8-11	$8-21
7 мкЗв/ч	$8-32	$8-42	$8-52	$8-62	$8-72	$8-82	$8-02	$8-12	$8-22
70 мкЗв/ч	$8-33	$8-43	$8-53	$8-63	$8-73	$8-83	$8-03	$8-13	$8-23
0.7 мЗв/ч	$8-34	$8-44	$8-54	$8-64	$8-74	$8-84	$8-04	$8-14	$8-24
7,0 мЗв/ч	$8-35	$8-45	$8-55	$8-65	$8-75	$8-85	$8-05	$8-15	$8-25
70 мЗв/ч	$8-36	$8-46	$8-56	$8-66	$8-76	$8-86	$8-06	$8-16	$8-26
0,35 Зв/ч	$8-37	$8-47	$8-57	$8-67	$8-77	$8-87	$8-07	$8-17	$8-27
0,5Зв/ч	$8-38	$8-48	$8-58	$8-68	$8-78	$8-88	$8-08	$8-18	$8-28

Проверка основной относительной погрешности измерения плотности / потока нейтронного излучения с БДКН-01 № $serial
Плотность потока в поверяемой точке 0i , с-1см-2	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=5,9 / 1,0-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=57,0 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,863 / 0i=235 / 2102 - 103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,957 / 0i=1019 / 2103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке / 0i, с-1см-2 ,ст, %
Среднее значение показаний, i, с-1см-2	$9-00	$9-01	$9-02	$9-03	$9-04
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / npi, с-1см-2		$9-n21	$9-n22	$9-n23	$9-n24
Основная относительная погрешность измерения, Δi%		$9-n31	$9-n32	$9-n33	$9-n34
Доверительная граница основной относительной погрешности Δi, %		$9-n41	$9-n42	$9-n43	$9-n44
Пределосновной относительной погрешности ,%		±20

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения с БДКН-03 № $serial
Мощность дозы в поверяемой точке / H*oi(10), мкЗв/ч	Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=8,3 / 1-10	ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=80 / 20-100	ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / H*oi(10)=331 / 2·102-103	ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / H*oi(10)=1434 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, ±δст, %
Среднее значение показаний, H*i(10) мкЗв/ч	$10-00	$10-01	$10-02	$10-03	$10-04
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч		$10-n21	$10-n22	$10-n23	$10-n24
Основная относительная погрешность измерения, / θпрi, %		$10-n31	$10-n32	$10-n33	$10-n34
Доверительная граница основной относительной погрешности, Δi, %		$10-n41	$10-n42	$10-n43	$10-n44
Пределосновной относительной погрешности , %		±20

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПА-01 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
78,3	$11-30	$11-40	$11-50	$11-60	$11-70	$11-80	$11-00	$11-10	$11-20	±20
743	$11-31	$11-41	$11-51	$11-61	$11-71	$11-81	$11-01	$11-11	$11-21
6300	$11-32	$11-42	$11-52	$11-62	$11-72	$11-82	$11-02	$11-12	$11-22
62100	$11-33	$11-43	$11-53	$11-63	$11-73	$11-83	$11-03	$11-13	$11-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПА-02 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
74,4	$12-30	$12-40	$12-50	$12-60	$12-70	$12-80	$12-00	$12-10	$12-20	±20
630	$12-31	$12-41	$12-51	$12-61	$12-71	$12-81	$12-01	$12-11	$12-21
5140	$12-32	$12-42	$12-52	$12-62	$12-72	$12-82	$12-02	$12-12	$12-22
35600	$12-33	$12-43	$12-53	$12-63	$12-73	$12-83	$12-03	$12-13	$12-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПБ-01 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
102	$13-30	$13-40	$13-50	$13-60	$13-70	$13-80	$13-00	$13-10	$13-20	±20
236	$13-31	$13-41	$13-51	$13-61	$13-71	$13-81	$13-01	$13-11	$13-21
6080	$13-32	$13-42	$13-52	$13-62	$13-72	$13-82	$13-02	$13-12	$13-22
53500	$13-33	$13-43	$13-53	$13-63	$13-73	$13-83	$13-03	$13-13	$13-23
154300	$13-34	$13-44	$13-54	$13-64	$13-74	$13-84	$13-04	$13-14	$13-24
383600	$13-35	$13-45	$13-55	$13-65	$13-75	$13-85	$13-05	$13-15	$13-25

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока с блоком БДПБ-02 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
14,2	$14-30	$14-40	$14-50	$14-60	$14-70	$14-80	$14-00	$14-10	$14-20	±20
74,4	$14-31	$14-41	$14-51	$14-61	$14-71	$14-81	$14-01	$14-11	$14-21
514	$14-32	$14-42	$14-52	$14-62	$14-72	$14-82	$14-02	$14-12	$14-22
6290	$14-33	$14-43	$14-53	$14-63	$14-73	$14-83	$14-03	$14-13	$14-23
56800	$14-34	$14-44	$14-54	$14-64	$14-74	$14-84	$14-04	$14-14	$14-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения с с УД БОИ-1 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
20 мкЗв/ч	$15-30	$15-40	$15-50	$15-60	$15-70	$15-80	$15-00	$15-10	$15-20	±15
70 мкЗв/ч	$15-31	$15-41	$15-51	$15-61	$15-71	$15-81	$15-01	$15-11	$15-21
0,7 мЗв/ч	$15-32	$15-42	$15-52	$15-62	$15-72	$15-82	$15-02	$15-12	$15-22
7 мЗв/ч	$15-33	$15-43	$15-53	$15-63	$15-73	$15-83	$15-03	$15-13	$15-23
70 мЗв/ч	$15-34	$15-44	$15-54	$15-64	$15-74	$15-84	$15-04	$15-14	$15-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения с с УД БОИ-2 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
20 мкЗв/ч	$16-30	$16-40	$16-50	$16-60	$16-70	$16-80	$16-00	$16-10	$16-20	±15
70 мкЗв/ч	$16-31	$16-41	$16-51	$16-61	$16-71	$16-81	$16-01	$16-11	$16-21
0,7 мЗв/ч	$16-32	$16-42	$16-52	$16-62	$16-72	$16-82	$16-02	$16-12	$16-22
7 мЗв/ч	$16-33	$16-43	$16-53	$16-63	$16-73	$16-83	$16-03	$16-13	$16-23
70 мЗв/ч	$16-34	$16-44	$16-54	$16-64	$16-74	$16-84	$16-04	$16-14	$16-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения с с УД БОИ-4 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
70 мкЗв/ч	$17-30	$17-40	$17-50	$17-60	$17-70	$17-80	$17-00	$17-10	$17-20	±15
0,7 мЗв/ч	$17-31	$17-41	$17-51	$17-61	$17-71	$17-81	$17-01	$17-11	$17-21
7 мЗв/ч	$17-32	$17-42	$17-52	$17-62	$17-72	$17-82	$17-02	$17-12	$17-22
70 мЗв/ч	$17-33	$17-43	$17-53	$17-63	$17-73	$17-83	$17-03	$17-13	$17-23

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДКР-01 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,07 мкЗв/ч	$18-30	$18-40	$18-50	$18-60	$18-70	$18-80	$18-00	$18-10	$18-20	±15
0,7 мкЗв/ч	$18-31	$18-41	$18-51	$18-61	$18-71	$18-81	$18-01	$18-11	$18-21
7 мкЗв/ч	$18-32	$18-42	$18-52	$18-62	$18-72	$18-82	$18-02	$18-12	$18-22
70 мкЗв/ч	$18-33	$18-43	$18-53	$18-63	$18-73	$18-83	$18-03	$18-13	$18-23

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа излучения с блоком БДПС-02 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
53,8	$19-30	$19-40	$19-50	$19-60	$19-70	$19-80	$19-00	$19-10	$19-20	±20
727	$19-31	$19-41	$19-51	$19-61	$19-71	$19-81	$19-01	$19-11	$19-21
6300	$19-32	$19-42	$19-52	$19-62	$19-72	$19-82	$19-02	$19-12	$19-22
62100	$19-33	$19-43	$19-53	$19-63	$19-73	$19-83	$19-03	$19-13	$19-23
186000	$19-34	$19-44	$19-54	$19-64	$19-74	$19-84	$19-04	$19-14	$19-24

Определение основной относительной погрешности измерения плотности потока бета излучения с блоком БДПС-02 зав. № $serial
Плотность потока в контроль-ной точке 0i, / мин-1·см-2	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке, i					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон	Измеренное значение			Среднее значение, ср
				1	2	3
97	$20-30	$20-40	$20-50	$20-60	$20-70	$20-80	$20-00	$20-10	$20-20	±20
232	$20-31	$20-41	$20-51	$20-61	$20-71	$20-81	$20-01	$20-11	$20-21
5700	$20-32	$20-42	$20-52	$20-62	$20-72	$20-82	$20-02	$20-12	$20-22
52000	$20-33	$20-43	$20-53	$20-63	$20-73	$20-83	$20-03	$20-13	$20-23
377100	$20-34	$20-44	$20-54	$20-64	$20-74	$20-84	$20-04	$20-14	$20-24

Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы гамма излучения БДПС-02 зав. № $serial
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контрольной точке Ḣoi, нЗв/ч	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, с	Измерение мощности дозы в контрольной точке,					Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / θпрi, %	Доверитель-ная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относитель-ной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	$21-30	$21-40	$21-50	$21-60	$21-70	$21-80	$21-00	$21-10	$21-20	±20
7 мкЗв/ч	$21-31	$21-41	$21-51	$21-61	$21-71	$21-81	$21-01	$21-11	$21-21
70 мкЗв/ч	$21-32	$21-42	$21-52	$21-62	$21-72	$21-82	$21-02	$21-12	$21-22
0.7 мЗв/ч	$21-33	$21-43	$21-53	$21-63	$21-73	$21-83	$21-03	$21-13	$21-23
7,0 мЗв/ч	$21-34	$21-44	$21-54	$21-64	$21-74	$21-84	$21-04	$21-14	$21-24
20 мЗв/ч	$21-30	$21-40	$21-50	$21-60	$21-70	$21-80	$21-00	$21-10	$21-20

Выводы:

Квитанция-счёт
Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата