ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 468.200
принадлежащего _______________________

Поверка проводилась ___________________________________________________________
поверочный орган
Условия поверки:
температура 20 С;	влажность 75 %;
атмосферное давление 99 кПа;
внешний фон гамма-излучения 0,1 мкЗв/ч;
##### 1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
эталонная поверочная дозиметрическая установка с источником гамма-излучения 137Cs;
тип УДГ-АТ110 зав.№013; свидетельство о поверке №210-1426/18 от 22.10.2018 г., погрешность  5%; тип УДГ-АТ130 зав.№015; свидетельство о поверке №210-1427/18 от 23.10.2018 г., погрешность  4 % .
эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 9,00 кБк зав. 1105 10.2018.
б)	Оборудование:
пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”.

##### 2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация ________________________________________________________________
- отсутствие механических повреждений __________________________________________
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике ____________
- контроль работоспособности ___________________________________________________
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–02
Блок детектирования зав № 468.206
№ п/п	Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке	Номер источ-ника	Рас-стояние до источ-ника, / , см	Измеренное значение			Относи-тельная погреш-ность измерения мощности амбиентной экви-валентной дозы / , %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения / , %	Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
				фона / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалент-ной дозы
1	0,7 мкЗв/ч	0НА	241,9	98	0,80 мкЗв/ч	0,70 мкЗв/ч	0,00	5,50	±15%
2	7,0 мкЗв/ч	0НА	77,4		6,90 мкЗв/ч	6,80 мкЗв/ч	-2,86	6,33
3	70 мкЗв/ч	9ХК	167,3		70,10 мкЗв/ч	70,00 мкЗв/ч	0,00	5,50
4	7,0 мЗв/ч	9ХК	53,7		0,69 мЗв/ч		-1,43	5,72
5	7 мЗв/ч	043	364,1		7,00 мЗв/ч		0,00	5,50
6	70 мЗв/ч	043	116,7		69,00 мЗв/ч		-1,43	5,72
7	0,7 Зв/ч	163	240,9		0,72 Зв/ч		2,86	6,33
8	7,0 Зв/ч	163	77,5		7,30 Зв/ч		4,29	7,24

в)	Определение градуировочного значения от эталонного источника
Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк
468.206	972	9,00

##### 3. Выводы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
# Клеймо-наклейка __________________________________________________________________
##### Свидетельство _____________________________________________________________
(извещение о непригодности)

Поверку провел ____________	(________________)
“___”_____________20___г.