ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 452.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 21,7 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 67,3 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 96 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%, св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %, св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева";
- эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84,83 кБк зав. №516;
б)	Оборудование:
- пульт проверки БД ТИАЯ.441546.001, или адаптер интерфейсный ТИАЯ.468369.004 с ПЭВМ, управляемой программой “SARKtech”;
2. Поверка блоков детектирования
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Проверка допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности дозы измерителя с БДКГ–02

Блок детектирования гамма-излучения БДКГ-02 зав № 452.002
Мощность амбиентной эквивалент-ной дозы в контроль-ной точке Ḣoi	Номер источ-ника	Рассто-яние до источ-ника, / R, см	Измерение мощности дозы в контрольной точке					Относи-тельная погреш-ность измерения / θпрi, %	Довери-тельная граница погреш-ности измерения Δi, %	Предел основной относи-тельной погреш-ности, / %
			Фон, нЗв/ч	Измеренное значение			Среднее значение, Hср
				H1	H2	H3
0,7 мкЗв/ч	0НА	236	96	0,68	0,65	0,71	0,68	-2,86	6,41	±15
7 мкЗв/ч	0НА	76	---	7,0	6,9	7,4	7,1	1,43	5,61
70 мкЗв/ч	К/С Г3	257	---	69,7	74,4	69,0	71,0	1,43	5,61
0.7 мЗв/ч	К/С Г3	82	---	0,66	0,70	0,71	0,69	-1,43	5,61
7,0 мЗв/ч	043	357	---	7,1	6,3	6,7	6,7	-4,29	6,22
70 мЗв/ч	043	114	---	71,3	69,6	72,1	71,0	1,43	4,54
0,7 Зв/ч	163	235	---	0,66	0,67	0,66	0,66	-5,71	7,93
7 Зв/ч	163	76	---	6,5	6,8	7,4	6,9	-1,43	4,54

в)	Определение градуировочного значения от эталонного источника

Заводской номер БД	Градуировочное значение Нг, / нЗв/ч	Активность эталонного источника А0, кБк

452.002	10320	84,83

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата