ПРОТОКОЛ №
поверки дозиметра-радиометра типа МКС-1117М зав. № 17777 .
принадлежащего . .
Поверка проводилась РУП «БелГИМ» (отдел измерений ионизирующих излучений)
Поверка проводилась в нормальных климатических условиях при Т=___ С,
Р=___ мм рт ст, отн. влажн.___%, согласно методике, изложенной в МП. МН.1396-2004

Образцовые средства:
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ110 №013 с источниками 2-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 5%,св. № 210/1426-2018 от 22.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
- образцовая дозиметрическая поверочная установка УДГ-АТ130 №015 с источниками 1-го разряда из радионуклида цезий-137 и с погрешностью аттестации 4 %,св. № 210/ 1427-2018 от 23.10.2018. ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
- установка(6)УПН – АТ140 №001 с комплектом плутоний-бериллиевых источников быстрых нейтронов: ИБН-8-6 №010, ИБН-8-3 №027 и с погрешностью аттестации ±5%, св. № 210-1508/18 от 06.11.2018 ВНИИМ
- образцовые альфа-источники из радионуклида плутоний-239 типа 4П9, 5П9, 6П9 с погрешностью аттестации 6%,св.№МН0105687-4818 до 15.08.20, РУП«БелГим»
- образцовые бета-источники из радионуклида стронций-90 + иттрий-90 типа 4С0, 5С0, 6С0 с погрешностью аттестации 6% , св. №МН0100818-4818 до 18.04.20, РУП «БелГим»

Диапазон измерения прибора:
- МД рентгеновского и γ - излучения – от 0,01 мкЗв/ч до 100 Зв/ч
- плотности потока α – частиц – от 0,05 до 100 мин-1см-2
- плотности потока β – частиц – от 0,5 до 10 мин-1см-2
- МД нейтронного излучения от 0,1 до 10 мЗв/ч
- плотности потока нейтронного излучения от 0,1 до 10000 с-1·см-2

Проведение поверки:
        Внешний осмотр ________________________________________________________
        Опробование и проверка работоспособности:

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКГ-01 зав. № 17777
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	мощности амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч			Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы / , %				Доверительная граница погреш-ности измерения / , %			Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
0,7 мкЗв/ч	0,71			1,43				4,67			±15
7 мкЗв/ч	7,1			1,43				4,67
70 мкЗв/ч	71			1,43				4,67
0.7 мЗв/ч	0,71			1,43				4,67
7,0 мЗв/ч	7,1			1,43				5,72
70 мЗв/ч	71			1,43				5,72
0,7 Зв/ч	0,71			1,43				5,72
7,0 Зв/ч	7,1			1,43				5,72

Проверка основной относительной погрешности измерения плотности / потока нейтронного излучения с БДКН-01 № 17777
Плотность потока в поверяемой точке 0i , с-1см-2		Фон / R=2,0м			ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=5,9 / 1,0-10		ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,600 / 0i=57,0 / 20-100			ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,863 / 0i=235 / 2102 - 103			ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,957 / 0i=1019 / 2103 - 104
Показания прибора в поверяемой точке / 0i, с-1см-2 ,ст, %
Среднее значение показаний, i, с-1см-2		0,51			6		58			236			1029
Результат измерения плотности потока в поверяемой точке / npi, с-1см-2					5,81		5,83			5,52			5,6
Основная относительная погрешность измерения, Δi%					-44,17		-39,48			-13,82			-4,12
Доверительная граница основной относительной погрешности Δi, %					48,9		43,78			16,17			7,12
Предел основной относительной погрешности Δ, %, не более					±20
Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы нейтронного излучения с БДКН-03 № 17777
Мощность дозы в поверяемой точке / H*oi(10), мкЗв/ч		Фон / R=2,0м	ИБН-8-3 / №027 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=8,3 / 1-10			ИБН-8-6 / №010 / R=2,0м / B(R)=0,866 / H*oi(10)=80 / 20-100			ИБН-8-6 / №010 / R=1,0м / B(R)=0,957 / H*oi(10)=331 / 2·102-103			ИБН-8-6 / №010 / R=0,5м / B(R)=0,991 / H*oi(10)=1434 / 2·103-104
Показания прибора в поверяемой точке / H*i(10) мкЗв/ч, ±δст, %
Среднее значение показаний, H*i(10) мкЗв/ч		0,51	8,4			81			332			1444
Результат измерения мощности дозы в поверяемой точке / H*прi(10) мкЗв/ч			5,66			5,67			5,51			5,55
Основная относительная погрешность измерения, / θпрi, %			-17,3			-12,47			-3,86			-0,34
Доверительная граница основной относительной погрешности, Δi, %			19,81			14,78			6,95			5,51
Пределы основной относительной погрешности, / %, не более			±20

Проверка основной относительной погрешности измерения мощности дозы с блоком БДКР-01 зав. № 17777
Мощность амбиентной эквивалентной дозы в контрольной точке / , нЗв/ч	Мощность амбиентной эквивалентной дозы / , нЗв/ч			Относительная погрешность измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы, , %				Доверительная граница погреш-ности измерения / , %			Условие соответ-ствия по ТУ: / не более
0,07 мкЗв/ч	0,07			0				0			±20
0,7 мкЗв/ч	0,71			1,43				1,57
7 мкЗв/ч	7,1			1,43				1,57
70 мкЗв/ч	71			1,43				1,57