ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327
Зав. № 452.000
Измерипринадлежащего . .

Поверка проводилась на базе УП «АТОМТЕХ», в нормальных климатических условиях при температуре Т = 19.8 °С, атмосферном давлении Р = мм.рт.ст, относительной влажности воздуха р = 74.4 %, внешнем фоне γ-излучения H*(10) = 99.4 мкЗв/ч, согласно методике, изложенной в МП. МН-854-2000
1. Средства поверки
а)	Эталонные средства измерений:
- эталонный источник гамма-излучения типа ОСГИ 137Cs активностью 84.88 кБк зав. №516;

2. Поверка мониторов радиационных пешеходных МРП-AT920B.
а)	Внешний осмотр и опробование БД:
- документация
- отсутствие механических повреждений
- наличие четких маркировочных надписей на БД и контрольном источнике
- контроль работоспособности
б)	Определение чувствительности прибора с МРП-AT920B в корпусе герметичного контейнера с защитным экраном

Монитор радиационный пешеходный МРП-AT920B зав № 452.001 / в составе с блоком детектирования БДКГ-19 зав.№ 452.002
Измеренное значение скорости счета фона, / с-1		Измеренное значение скорости счета от эталонного источника, / с-1		Активность источника, / кБк	Расчетное значение чувствитель-ности БД / Sp, с-1·кБк-1	Абсолютная погрешность чувствитель-ности БД / Δ=147.8-Sp, / с-1·кБк-1	Условие соответствия по ТУ / Δ, не более / с-1·кБк-1
Результаты измерения	Среднее значение	Результаты измерения	Среднее значение
625	645.4	13283	13197.8	84.88	147.89	-0.09	± 11
606		13332
690		13132
645		13061
661		13181

Выводы:

Свидетельство (извещение о непригодности)
Клеймо – наклейка
Поверитель
Дата